## 采购需求（仅供参考）

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则投标无效。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

5.所投医疗器械须具有医疗器械注册证，投标文件中须提供完整的证书扫描件，否则投标无效。

6.下述“三、技术参数及要求”中标注“★”条款为主要技术指标及条款，★条款须满足或优于招标文件要求，否则投标无效；非★条款由评标委员会讨论后酌情评审。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 供货安装并验收合格后30个工作日内支付合同金额的50%，供货安装并验收合格一年后支付合同金额的40%，余款待验收合格2年后一次性无息付清。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥市益民街15号合肥市妇幼保健院，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后两个月内 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起 2年，其中三摇病床（1、2），双摇病床免费质保期自验收合格之日起10年 |

二、货物需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲彩色多普勒超声仪1 | 2台 | 工业 | 国产 |
| 2 | ▲彩色多普勒超声仪2 | 1台 | 工业 | 国产 |
| 3 | 彩色多普勒超声系统 | 1台 | 工业 | 国产 |
| 4 | 空气消毒机1（壁挂） | 15台 | 工业 | 国产 |
| 5 | 空气消毒机2（壁挂） | 57台 | 工业 | 国产 |
| 6 | 空气消毒机（移动） | 38台 | 工业 | 国产 |
| 7 | 空气消毒机（柜机） | 1台 | 工业 | 国产 |
| 8 | 床单元消毒机 | 14台 | 工业 | 国产 |
| 9 | 婴儿床 | 121张 | 工业 | 国产 |
| 10 | 三摇病床1 | 81张 | 工业 | 国产 |
| 11 | 三摇病床2 | 24张 | 工业 | 国产 |
| 12 | 双摇病床 | 290张 | 工业 | 国产 |
| 13 | 病人检查床 | 1张 | 工业 | 国产 |
| 14 | 不锈钢制品一批 | 1批 | 工业 | 国产 |

三、技术参数及要求

备注：下述技术参数及要求中要求“投标文件中提供证明材料扫描件”的，其中证明材料系指：医疗器械注册证、第三方有权机构出具的检验或检测报告、技术彩页、技术白皮书、官网截图等,提供其中之一即可。

（一）彩色多普勒超声仪1

- 用途说明：

  - 高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它

- 系统技术规格及概述：

  - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

  - ≥21寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

  - 控制面板可独立旋转、升降

  - 组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

  - 多级信号处理系统

  - 高倍波束并行处理系统

  - 探头接口≥5个

  - 二维灰阶模式

  - 谐波成像模式

  - M型模式

  - 彩色M型模式

  - 可选配解剖M型模式 (≥2条取样线)

  - 可选配曲线M型模式

  - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

  - 可选配组织多普勒成像

  - 可选配负荷成像

  - 自由臂三维成像

  - 标配宽景成像（线阵探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示，投标文件中提供证明材料扫描件）。

  - 标配空间复合成像，最高可达9线偏转（要求作曲别针试验显示9条扫描线，投标文件中提供证明材料扫描件)

  - 斑点抑制成像

  - 频率复合成像

  - 独立角度偏转

  - 扩展成像（要求凸阵、线阵、容积探头可用，投标文件中提供证明材料扫描件）

  - 实时双幅对比成像

  - 高分辨率血流成像

  - 精细血流自动识别成像

  - 立体血流成像

  - 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

  - 全屏放大

  - 局部放大（支持前端、后端放大）

  - 选配造影及造影定量分析功能，要求支持腹部单晶体探头、浅表探头

支持低机械指数造影

双计时器

支持向后存储，≥5分钟电影

双实时: 实时显示组织图像和造影图像

支持斑点噪声抑制

具备混合模式

支持微血管造影增强功能

支持造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动）（投标文件中提供证明材料扫描件）

  - ★标配剪切波定量式弹性成像

支持二维剪切波弹性成像图的动态显示，可以对组织硬度信息进行定量测量。

具备三种组织硬度定量参数，分别为杨氏模量，剪切模量和剪切波速度值。

具备肿块周边环状浸润组织区域的定量测量。

  - 可选配应变式弹性成像

具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具

具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能，

  - 支持自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间

  - 可选配穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调

  - 支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

  - 支持手动触摸屏上注释

  - 体位图

- 测量/分析和报告

  - 常规测量

多普勒测量

自动频谱测量

  - 全科测量包，自动生成报告

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

  - 标配自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标

  - 标配自动NT测量

  - 可选配血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备IMT评估曲线分析

  - 可选配血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新

  - ★专业的IVF成像模式，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育趋线分析

  - 支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

  - ★胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。

- 电影回放和原始数据处理

  - 所有模式下可用

支持手动、自动回放

支持4D 电影回放

支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

支持图像对比（动态、静态）

  - 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行36项参数调节。

- 检查存储和管理（内置超声工作站）

  - 检查存储

≥1T硬盘

内置超声工作站

  - 支持网络连接

  - 支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

  - 通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等

  - ≥5个USB接口

- 系统技术参数及要求

  - ≥21寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

  - 探头接口≥5个

  - 二维灰阶模式

数字化声束形成器

全程动态聚焦

多倍信号并行处理

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

最大显示深度:≥39cm（投标文件中提供证明材料扫描件）

最大帧率: ≥650 帧/秒

TGC: ≥8段

★LGC: ≥8段

二维灰阶：≥256

动态范围: ≥160 （可视可调）

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

  - 彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

最大帧率: ≥200 帧/秒

  - 频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

最大速度: ≥8.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

★取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头

偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级

快速角度校正

支持频谱自动测量

  - 标配实时四维模式：支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制,标配容积厚层成像，包括任意剖面成像

支持深度宣染成像,通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息

4D最大显示帧率≥45

支持VOI 在同一平面进行360度旋转

  - 容积光源渲染成像，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息（可调节阴影强度及移动光源）

  - 胎儿头颅自动切面识别功能,自动获取胎儿颅脑四个标准切面,并自动获取6项评估参数值

  - 胎儿面部自动导航功能，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。同时可以一键调整胎儿面部的显示方向。

  - ★胎儿心脏检查切面自动识别功能，可以自动获取胎儿心脏检查的六个标准切面。

  - ★智能盆底解决方案，可以对盆底超声检查中的前盆腔和肛提肌裂孔的测量进行自动测量与评估。

  - 子宫内膜自动成像与容积分析功能，自动呈现子宫内膜冠状面成像、自动进行子宫内膜容积和厚度测量。

  - ★颅内容积自动测量功能，可自动显示胎儿颅内立体轮廓，并自动获取胎儿颅内容积测量数据。

  - ★支持腔内剪切波弹性成像功能。

  - ★小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。

  - 可选配支持容积造影功能，可以支持3D输卵管造影及妇科造影。

- 探头规格

  - 频率：超宽频带或变频探头

  - 二维、彩色、多普勒均可独立变频

  - 标配五把探头；腹部单晶体探头，高频线阵，中频线阵，腔内凸阵探头，腹部容积探头各一把

电子凸阵：超声频率1.2- 6.0 MHz

电子腹部容积：超声频率3.0- 8.0MHz

电子高频线阵：超声频率5.5-12.8 MHz

电子中频线阵：超声频率 4.0-9.0MHZ

电子凸阵经阴道：超声频率3.0-11.0 MHz

7.4探头频率：

频率带宽1.2-20 MHz

所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

阵元：最大有效阵元数≥576阵元

（二）彩色多普勒超声仪2

1、高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它

2、系统技术规格及概述：

- 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

- 标配≥21寸高分辨率彩色液晶显示器

- ≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

- 控制面板可独立旋转、升降及平移

- 组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

- 多级信号处理系统

- 高倍波束并行处理系统

- 探头接口≥4个

- 二维灰阶模式

- 谐波成像模式

- M型模式

- 彩色M型模式

- 解剖M型模式 (≥2条取样线)

- 标配曲线M型模式

- 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

- 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

- 组织多普勒成像

- ★ 标配宽景成像（要求所有探头可用）

- ★ 空间复合成像，最高可达9线偏转（要求作曲别针试验显示9条扫描线，投标文件中提供证明材料扫描件)

- 斑点抑制成像

- 频率复合成像

- 独立角度偏转

- 实时双幅对比成像

- 高分辨率血流成像

- 精细血流自动识别成像

- 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

- 全屏放大

- 局部放大（支持前端、后端放大）

29）标配造影及造影定量分析功能，要求支持腹部探头、浅表探头

支持低机械指数造影

双计时器

支持向后存储，≥5分钟电影

支持向前存储

双实时: 实时显示组织图像和造影图像

支持造影击碎

支持斑点噪声抑制

具备混合模式

支持造影图像和组织图像位置互换

支持微血管造影增强功能

支持造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动）

30） 可选配最领先的血流动力学特征研究工具

具备血流速度定量分析曲线

具备血管壁剪切应力的测量

★31） 标配血管弹性评估软件，通过射频数据计算血管直径的变化，计算脉搏波速度以评估血管弹性

★32） 标配应变式弹性成像

具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具

具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能

★33） 标配剪切波定量式弹性成像功能，可以动态显示二维剪切波弹性成像图，具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量。

34） 可选配融合成像功能，支持凸阵、线阵探头；支持回放状态下的空间配准；支持标记功能，最多支持20个标记；支持呼吸补偿功能，减少因呼吸或移位而引起的匹配误差；支持三维数据的采集；支持基于三维数据的测量；

35） 标配穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强面多角度可调

36） 支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

37） 体位图

3．测量/分析和报告

- 常规测量

- 多普勒测量

- 自动频谱测量

- 全科测量包，自动生成报告

    - 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

- 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备ＩＭＴ评估曲线分析

  - 6）支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。

7） 支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

4.电影回放和原始数据处理

- 所有模式下可用

- 支持手动、自动回放

- 支持4D 电影回放

- 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

- 支持图像对比（动态、静态）

- 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行36项参数调节。

5、检查存储和管理（内置超声工作站）

- 检查存储

- ≥1T硬盘

- 内置超声工作站

- 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

6.连通性要求

- 支持网络连接

- 支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

- 通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等

- DICOM 3.0

    - DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告

- 视频/音频输入、输出

- 支持ECG/PCG信号

- ≥５个USB接口

- DVD R/W 刻录光驱

7.系统技术参数及要求

- ≥21寸高分辨率彩色液晶显示器

- ≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

- 探头接口≥4个

- 二维灰阶模式

- 数字化声束形成器

- 全程动态聚焦

- 多倍信号并行处理

- 标配四把探头扫描频率：

    - 电子凸阵：超声频率1.2- 6.0 MHz

    - 电子高频线阵：超声频率6.5- 14.0MHz

    - 电子线阵：超声频率3.8-11.8 MHz

    - 电子凸阵经阴道：3.0-11.0 MHz

- 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

★10）最大显示深度:≥39cm

11） 最大帧率: ≥650 帧/秒

12） TGC: ≥8段

★13）  LGC: ≥8段

14） 二维灰阶：≥256

15） 动态范围: ≥160

16） 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

17） 伪彩图谱: ≥8种

7.  彩色多普勒成像

- 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

- 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

- 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

- 最大帧率: ≥200 帧/秒

8. 频谱多普勒模式

- 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

- 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

- 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

- 最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

- 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

- 取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头

- 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

- 零位移动：≥8 级

- 快速角度校正

- 支持频谱自动测量

9、 组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式）

1）可选配组织多普勒定量分析软件

10、 心功能自动测量工具Auto EF

★11、可选配组织斑点追踪定量分析软件（分析参数包括速度、位移、应变及应变率；支持牛眼图显示）

12 探头规格

- 频率：超宽频带或变频探头

- 二维、彩色、多普勒均可独立变频

- 可选探头类型：相控阵、电子扇扫、凸阵、线阵、腔内、容积探头

- 标配探头中具备腹部、心脏单晶体探头

- 探头频率：

    - 频率带宽1.2-20 MHz（依赖不同探头）

- 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

- 穿刺引导

    - 凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

- 声功率输出调节

    - B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节

- 外设和附件

- 耦合剂加热器

- 专业腔内探头放置架

- 专业探头放置槽≥7个

- 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机

（三）彩色多普勒超声系统

| 一 | 投标要求：避免库存机，所投设备出厂日期不得早于2020年1月份，设备免费升级。 |
| --- | --- |
| 二 | 设备用途说明 |
| 2.1 | 全身应用，包括：腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用 |
| 2.2 | 系统平台需具备超高速数据处理能力,原始射频数据采集帧频≥10000Hz,并具备原始射频数据采集，储存，分析能力。 |
| 2.3 | 具备实时定量剪切波弹性成像和测量技术平台，可输出以KPa或m/s为单位的组织硬度定量数据 |
| 三 | 主要技术规格及系统概述： |
| 3.1 | 主机成像系统 |
| 3.1.1 | 高分辨率液晶显示器≥21英寸,无闪烁，不间断逐行扫描，三关节自由臂设计，可上下左右任意旋转； |
| 3.1.2 | ≥12英寸彩色触摸控制屏，触摸屏角度可调节 |
| 3.1.3 | 发射与接收数字通道≥62000 |
| 3.1.4 | 二维灰阶成像及分析单元 |
| 3.1.5 | M型显示及分析单元 |
| 3.1.6 | 彩色多普勒显示及分析单元 |
| 3.1.7 | 能量多普勒显示及分析单元 |
| 3.1.8 | 脉冲多普勒显示及分析单元 |
| 3.1.9 | 连续多普勒显示及分析单元 |
| 3.1.10 | 组织多普勒显示及分析单元 |
| 3.1.11 | 方向性彩色多普勒能量图 |
| 3.1.12 | 超高细微分辨血流技术，双向PDI 编码显示血流方向和密度信息，对微小血管显示的高度灵敏度，减少彩色过溢 |
| 3.1.13 | 脉冲反相谐波成像或类似技术 |
| 3.1.14 | 系统可视可调动态范围：≥180dB |
| 3.1.15 | 双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，自动提高线密度，不降低帧频，保证获得高质量图像。 |
| 3.1.16 | 斑点减少滤波技术 |
| 3.1.17 | 单键优化：通过一键操作迅速优化多种参数，自动优化图像，可对血管检查自动获取最佳偏转角度及取样容积大小，角度 |
| ★3.1.18 | 复合成像技术：采用多达9条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像； |
| 3.1.19 | 高分辨斑点噪音抑制技术 |
| 3.1.20 | 具有多国语言包括中文菜单、中文文本输入 |
| 3.1.21 | 实时三同步能力 |
| 3.1.22 | 线阵探头梯形成像技术或对应技术； |
| 3.1.23 | 超宽视野成像扫描技术或对应技术； |
| 3.1.24 | IMT血管内中膜自动测量与分析功能； |
| 3.1.25 | 组织多普勒技术及心肌定量分析功能； |
| 3.1.26 | 自适应抑制技术，降低心腔和血管内噪声的同时不损失动态组织的成像信息； |
| 3.1.27 | 标配压力式弹性成像技术； |
| 3.2 | 测量和分析部分 |
| 3.2.1 | 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等 |
| 3.2.2 | 腹部测量与分析 |
| 3.2.3 | 产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示 |
| 3.2.4 | 妇科测量与分析 |
| 3.2.5 | 颈动脉测量与分析 |
| 3.2.6 | 心脏测量与分析 |
| 3.2.7 | 泌尿科测量与分析 |
| 3.2.8 | 胎儿心脏测量与分析 |
| 3.2.9 | 上下肢动脉、上下肢静脉测量与分析 |
| ★3.2.10 | 可选配智能盆底解决方案，通过选取特征点，即可快速建立参考线，并自动获取盆底超声检查所需的测量参数 |
| 3.2.11 | 卵泡测量 |
| ★3.2.12 | 专业的IVF成像模式，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育趋线分析 |
| 3.3 | 探头规格 |
| 3.3.1 | 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz；可调； |
| 3.3.2 | 宽频带、多频变频成像，二维、彩色、频谱多普勒分别独立变频； |
| 3.3.3 | 类型：电子扇扫、线阵、凸阵； |
| 3.3.4 | 纯净波单晶体材料（或单晶体、智能化）探头； |
| 3.3.5 | 类型：电子相控阵，电子凸阵，电子线阵 |
| 3.3.6 | 标配3支探头： |
| 3.3.7 | 高频线阵探头，频率范围6.0-13.0MHz； |
| 3.3.8 | 电子线阵探头，频率范围4.5-9.0MHz； |
| ★3.3.9 | 电子超高频线阵探头，频率范围7.5-20.0MHz |
| 3.3.10 | 探头接口：探头接口≥4个，均为最新的无针式探头接口，探头接口大小一致，2D及3D探头接口通用 |
| 3.4 | 二维显像主要参数： |
| 3.4.1 | 成像速度：相控阵探头，90角,18CM深度时,≥7帧；凸阵探头, 最大角度,18CM深度时,≥50帧； |
| 3.4.2 | 扫描线：每帧线密度≥200超声线 |
| ★3.4.3 | 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节；侧向增益补偿≥8 段（投标文件中提供侧向增益补偿证明材料扫描件） |
| 3.4.4 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit； |
| 3.4.5 | 声束聚焦：发射≥4段； |
| 3.4.6 | 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理； |
| 3.4.7 | 接收通道≥4000000，多路信号并行处理； |
| 3.4.8 | 接收超声信号系统动态范围≥180 dB； |
| 3.4.9 | 二维灰阶成像≥256 灰阶； |
| ★3.4.10 | 最大显示深度≥39cm（投标文件中提供证明材料扫描件）。 |
| 3.5 | 频谱多普勒 |
| 3.5.1 | 方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）、连续波多普勒（CW） |
| 3.5.2 | 最大测量速度：（基线为零时）PW：血流速度≥8m/s；CW：血流速度≥30m/s |
| 3.5.3 | 最低测量速度：≤1mm/s |
| 3.5.4 | 显示方式：B/D、B/C/D |
| 3.5.5 | 多普勒电影回放：≥120秒 |
| 3.5.6 | 零位移动：≥8级 |
| 3.5.7 | 取样宽度及位置范围：多级可调，最小取样宽度0.5-30mm |
| 3.5.8 | 实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算 |
| 3.5.9 | 实时三同步功能 |
| 3.6 | 彩色多普勒 |
| 3.6.1 | 彩色优化技术：提高帧频、提高彩色灵敏度 |
| 3.6.2 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 |
| 3.6.3 | 显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比 |
| 3.6.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30 |
| 3.6.5 | 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤1.25cm/s |
| 3.6.6 | 彩色显示帧频：扇扫探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥7帧/s。 |
| 3.7 | 标配压力式弹性成像 |
| 3.7.1 | 具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具 |
| ★3.7.2 | 具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能 |
| 3.8 | 标配剪切波弹性弹性成像技术 |
| 3.8.1 | 同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作。 |
| 3.8.2 | 实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据 |
| ★3.8.3 | 实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调 |
| ★3.8.4 | 具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能 |
| 3.8.5 | 支持凸阵和线阵探头 |
| ★3.9 | 标配低机械指数造影成像 |
| 3.9.1 | 具备双幅造影图像及基波图像同屏对比 |
| 3.9.2 | 具备双造影计时器 |
| 3.9.3 | 可以对造影剂峰值强度、平均强度、灌注曲线下面积、到达灌注峰值时间等多参数进行在线、离线测量分析 |
| 3.9.4 | 具备混合模式 |
| 3.9.5 | 支持造影图像和组织图像位置互换 |
| 3.9.6 | 支持微血管造影增强功能 |
| 3.10 | 可选配支持容积造影功能，可以支持3D输卵管造影。 |
| 3.11 | 图像管理与记录装置 |
| 3.11.1 | 主机硬盘≥1TB |
| 3.11.2 | 5个USB接口 |
| 3.11.3 | 超声图像存档与病历管理功能（非外置工作站应用）：在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，存储图像可直接转换成PC直接读取的格式。 |

（四）空气消毒机（壁挂）1

1、设备用途：对医院室内空气进行消毒,有效杀灭空气中的细菌、病毒；消除污染源，提高空气质量，防止疾病传播。

1.1基本要求：壁挂式消毒体积≥80m³

1.2要求所投产品符合国家卫生行业消毒标准。

1.3要求所投产品和机器内紫外线杀菌因子为同一生产品牌。

1.4设备电源均：220V±10％频率：50HZ±1，噪音：＜55db(A)。

1.5设备用途说明：对医院室内空气进行消毒,有效杀灭空气中的细菌、病毒；消除污染源，提高空气质量，防止疾病传播。

2、主要参数及系统概述：

2.1可在有人的情况下动态连续消毒，无副作用。

2.2长寿命、高强度紫外线杀菌，灯管寿命≥5000(h)。

2.3初效、高效过滤网双重过滤；出风量大、使用寿命长。

2.4光触媒、活性碳抗菌除异味，负离子清新净化空气。

2.5风速（高、中、低）可调，风向多向循环。

2.6微电脑程控自动运行，工作时间自动记录显示，远红外遥控操作。

2.7紫外线故障自动监测、带紫外线强度显示功能。

2.8机外紫外线泄露量≤0.1（μw/cm2）

2.9开机90分钟后臭氧浓度≤0.02(mg/m3)

2.10对自然菌的消亡率≥90%、对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.90%。

★2.11每季度安排工程师对空气消毒机进行巡检维保。

（五）空气消毒机（壁挂）2

1、设备用途：对医院室内空气进行消毒,有效杀灭空气中的细菌、病毒；消除污染源，提高空气质量，防止疾病传播。

1.1基本要求：壁挂式消毒体积≥100m³：

1.2要求所投产品符合国家卫生行业消毒标准。

1.3要求所投产品和机器内紫外线杀菌因子为同一生产品牌。

1.4设备电源均：220V±10％频率：50HZ±1，噪音：﹤55db(A)。

1.5设备用途说明：对医院室内空气进行消毒,有效杀灭空气中的细菌、病毒；消除污染源，提高空气质量，防止疾病传播。

2、主要参数及系统概述：

2.1可在有人的情况下动态连续消毒，无副作用。

2.2长寿命、高强度紫外线杀菌，灯管寿命≥5000(h)。

2.3初效、高效过滤网双重过滤；出风量大、使用寿命长。

2.4光触媒、活性碳抗菌除异味，负离子清新净化空气。

2.5风速（高、中、低）可调，风向多向循环。

2.6微电脑程控自动运行，工作时间自动记录显示，远红外遥控操作。

2.7紫外线故障自动监测、带紫外线强度显示功能。

2.8机外紫外线泄露量≤0.1（μw/cm2）

2.9开机90分钟后臭氧浓度≤0.02(mg/m3)

2.10对自然菌的消亡率≥90%、对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.90%。

★2.11每季度安排工程师对空气消毒机进行巡检维保。

（六）空气消毒机（移动）

1、设备用途：对医院室内空气进行消毒,有效杀灭空气中的细菌、病毒；消除污染源，提高空气质量，防止疾病传播。

1.1投标基本要求：移动式消毒体积≥100m³

1.2要求所投产品符合国家卫生行业消毒标准。

1.3要求所投产品和机器内紫外线杀菌因子为同一生产品牌。

1.4设备电源均：220V±10％，频率：50HZ±1，噪音：﹤45db(A).

1.5设备用途说明：对医院室内空气进行消毒,有效杀灭空气中的细菌、病毒；消除污染源，提高空气质量，防止疾病传播。

2、主要参数及系统概述：

2.1可在有人的情况下动态连续消毒，无副作用。

2.2长寿命、高强度紫外线杀菌，灯管寿命≥5000(h)。

2.3初效、高效过滤网双重过滤；出风量大、使用寿命长。

2.4光触媒、活性碳抗菌除异味，负离子清新净化空气。

2.5风速（高、中、低）可调，风向多向循环。

2.6微电脑程控自动运行，工作时间自动记录显示，远红外遥控操作。

2.7紫外线故障自动监测、带紫外线强度显示功能。

2.8机外紫外线泄露量＜0.1（μw/cm2）

2.9开机90分钟后臭氧浓度＜0.02(mg/m3)

2.10对自然菌的消亡率≥90%、对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.90%。

★2.11每季度安排工程师对空气消毒机进行巡检维保。

（七）空气消毒机（柜机）

1、设备用途：对医院室内空气进行消毒,有效杀灭空气中的细菌、病毒；消除污染源，提高空气质量，防止疾病传播。

1.1基本要求：立柜式消毒体积≤150m³

1.2要求所投产品符合国家卫生行业消毒标准。

1.3要求所投产品和机器内紫外线杀菌因子为同一品牌。

1.4设备电源均：220V±10％；频率：50HZ±1，噪音：﹤45db(A)。

1.5设备用途说明：对医院室内空气进行消毒,有效杀灭空气中的细菌、病毒；消除污染源，提高空气质量，防止疾病传播。

2、主要参数及系统概述：

2.1可在有人的情况下动态连续消毒，无副作用。

2.2长寿命、高强度紫外线杀菌，灯管寿命≥5000(h)。

2.3初效、高效过滤网双重过滤；出风量大、使用寿命长。

2.4光触媒、活性碳抗菌除异味，负离子清新净化空气。

2.5风速（高、中、低）可调，风向多向循环。

2.6微电脑程控自动运行，工作时间自动记录显示，远红外遥控操作。

2.7紫外线故障自动监测、带紫外线强度显示功能。

2.8机外紫外线泄露量≤0.1（μw/cm2）

2.9开机90分钟后臭氧浓度＜0.02(mg/m3)

2.10柜式消毒机要求全金属外壳，消毒90分钟后残留平均菌落数≤15（cfu/m3）、对自然菌的消亡率≥99%、对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.90%。

★2.11每季度安排工程师对空气消毒机进行巡检维保。

（八）床单元消毒机

可杀灭化脓性球菌、肠道致病菌、致病性酵母菌和床单位内各种物品上污染的自然菌。

二、技术参数

1、外形美观，移动方便,尺寸：约36×38×98cm。

2、消毒程序：具有抽真空、充臭氧、消毒保持、解析功能。

3、专用不锈钢陶瓷臭氧发生器臭氧浓度高、寿命长，消毒能力强。

4、采用新型臭氧解析技术，消毒结束后进行臭氧解析，无残留。

5、要求能同时对二张床位进行消毒，充分提高床位利用率。

6、消毒过程全自动智能控制1-120min，亦可手动操作，可在任意状态进行各个过程时间的设定，操作方便。

7、定时时间可根据需要设定并记忆，操作方便。

8、臭氧发生器无臭氧产生时会自动报警并停机保护。

9、输入功率≤400VA，输出压力20kpa，噪音＜46db(A)

10、保证物品的消毒效果，要求工作时床单位内臭氧浓度≥1400mg/m3（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件）。

11、消毒结束后臭氧泄漏量＜0.16mg/m3（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件）

12、对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的杀灭对数值均＞3.00.符合消毒规范要求

13、配置要求：2个可重复使用消毒袋，20个一次性床罩、20个一次性床袋。

★14、每季度安排工程师对空气消毒机进行巡检维保。

（九）婴儿床

1、规格：约800*450*900mm

2、整车由优质碳钢管经折弯焊接组装而成，管材厚约1.2mm×25mm（直径）。

3、整车表面除锈后，静电喷涂粉红色塑粉。

4、配海绵床垫，输液架孔，透明亚克力盆。

5、一端安置气弹簧，升降角度不小于10度。

6、配置优质高级静音万向脚轮，对角刹车，推动灵活，无噪音，负荷强度高，耐磨、耐腐、耐洗。

（十）三摇病床1

1、规格：长≥2150mm；宽950-1050mm；高500--700mm。

2、床头、床尾：采用ABS 材料一次注塑成型；床头床尾四角配置防撞包角。（投标文件中提供床头板第三方有权机构出具的检测报告扫描件）

3、床头床尾为可拆卸式，带锁定开关，安装拆卸方便快捷，便于抢救治疗需要，可兼做CPR板应急使用，床尾板上设有卡片插槽，材料选用透明亚克力材料制成，美观实用。

4、床体主架采用约40*80*1.2mm优质钢管焊接而成,床背板升降采用三角支撑结构。（均为激光切管切板一体机切割，投标文件中提供设备工作状态彩色图片。

5、床面采用厚约1.0mm优质冷轧钢板冲压成型,，四周嵌有方管，增强背部板安全性能。背位、足位、支撑连接件全部采用约4.0mm厚钢板冲压成型，支撑臂主轴采用约3mm厚钢管无缝焊接。(采用焊接机器人自动焊接，投标文件中提供设备工作状态彩色图片以及有第三方有权机构出具的床面板120个小时盐雾实验的检测报告扫描件）

6、护栏：采用四片式护栏，背部护栏与床板保持同步升降，背部及腿部分别升降管制病患下床，带防夹手功能，护栏整体高度≥350mm；

7、ABS内藏式摇手采用含件注塑成型工艺，内置Φ10mm钢芯，椭圆形防滑设计，加长加粗用材，并开创两级到位开合防夹手设计，外表美观，手感舒适，不易折断；

8、床体负载量≥240kg，背部调节≥75°±5°；腿部调节≥40°±5°

9、脚轮采用双面静中控刹车轮，刹车稳定性好，脚轮全部刹车后，保证在各1方向均可制动。脚轮直径约为125mm，耐撞击、不易断；双面结构，双边抓地，稳固牢靠；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，永不生锈；轮面采用TPR耐磨材料，专业品质，静音耐磨；

10、床体两侧设点滴架插孔4个。

11、中控下框约为30*60*1.2mm优质钢管焊接而成,中间横联支撑。承重力强，稳定性好。

12.升降机构配件采用≥3.0mm厚钢板冲压成型，并配有≥400N助力气弹簧。

13、床上配翻转式阻尼缓冲餐桌板，可轻松放置床尾处，ABS餐桌面，易清洗，耐磨损；使用方便，不占空间。

14、金属表面抛丸除锈，静电喷塑

15、搁物架使用Ø12*1.0圆管焊制成型。

16、病床整体需根据医院色调，清新大方。

17、床头柜技术参数

17.1规格：约470*460*750mm

17.2采用优级ABS全新纯正工程塑料注塑成型,板材厚度约≥3mm，结实、耐用，不变形，不易变色、耐腐蚀、防潮防水、表面纹理细腻、平滑易清洁。

17.3柜台面要求为不锈钢材料。

17.4一抽一柜，两侧配有隐藏式毛巾架、挂钩，可挂轻便物件。可抽出式餐桌板,柜内有可活动层板。

17.5柜体柜面颜色与床体颜色协调一致。

17.6承载力35kg及以上。

18、配套床垫

18.1规格尺寸：约1950*860*80（mm）、厚度约8cm厚

18.2布料采用绿防水布；内胆采用化纤面料，保护表皮不被棕丝刺破。

18.3内置约4cm高密度海绵和约4cm海南天然棕丝，回弹性好，久睡不变形，垫子的边缘和中间厚度一样。

18.4棕丝采用三次高温灭菌，不生虫，弹性好，透气，抗菌防腐。

18.5硬度合理，外层采用防水耐磨布料，两侧带有透气孔,带拉链可灵活拆卸。外套可水洗和消毒。

（十一）三摇病床2

1、规格：长≥2150mm；宽950-1050mm、高500--700mm。

2、床头、床尾：采用ABS 材料一次注塑成型；床头床尾四角配置防撞包角。

3、床头床尾为可拆卸式，带锁定开关，安装拆卸方便快捷，便于抢救治疗需要，可兼做CPR板应急使用，床尾板上设有卡片插槽，材料选用透明亚克力材料制成，美观实用。（投标文件中提供床头板第三方有权机构出具的检测报告扫描件）

4、床体主架采用约40*80*1.2mm优质钢管焊接而成,床背板升降采用三角支撑结构。（均为激光切管切板一体机切割，投标文件中提供设备工作状态彩色图片。

5、床面采用厚约1.0mm优质冷轧钢板冲压成型,，四周嵌有方管，增强背部板安全性能。背位、足位、支撑连接件全部采用约4.0mm厚钢板冲压成型，支撑臂主轴采用约3mm厚钢管无缝焊接。(采用焊接机器人自动焊接，投标文件中提供设备工作状态彩色图片及第三方有权机构出具的床面板120个小时盐雾实验的检测报告扫描件。

6、护栏：采用四片式护栏，背部护栏与床板保持同步升降，背部及腿部分别升降管制病患下床，带防夹手功能，护栏整体高度≥350mm

7、ABS内藏式摇手采用含件注塑成型工艺，内置Φ10mm钢芯，椭圆形防滑设计，加长加粗用材，并开创两级到位开合防夹手设计，外表美观，手感舒适，不易折断；

8、床体负载量≥240kg，背部调节≥75°±5°；腿部调节≥40°±5°

9、脚轮采用双面静中控刹车轮，刹车稳定性好，脚轮全部刹车后，保证在各1方向均可制动。脚轮直径约为125mm，耐撞击、不易断；双面结构，双边抓地，稳固牢靠；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，永不生锈；轮面采用TPR耐磨材料，专业品质，静音耐磨；

10、床体两侧设点滴架插孔4个。

11、中控下框约为30*60*1.2mm优质钢管焊接而成,中间横联支撑。承重力强，稳定性好。

12、升降机构配件采用≥3.0mm厚钢板冲压成型，并配有≥400N助力气弹簧。

13、金属表面抛丸除锈，静电喷塑

14、搁物架使用Ø12*1.0圆管焊制成型。

15、床头柜技术参数

15.1规格：约470*460*750mm

15.2采用优级ABS全新纯正工程塑料注塑成型,板材厚度≥3mm，结实、耐用，不变形，不易变色、耐腐蚀、防潮防水、表面纹理细腻、平滑易清洁。

15.3柜台面要求为不锈钢材料。

15.4一抽一柜，两侧配有隐藏式毛巾架、挂钩，可挂轻便物件。可抽出式餐桌板,柜内有可活动层板。

15.5柜体柜面颜色与床体颜色协调一致。

15.6承载力35kg及以上。

16、配套床垫

16.1规格尺寸：约1950*860*80（mm）、厚度（约8cm厚）

16.2布料采用绿防水布；内胆采用化纤面料，保护表皮不被棕丝刺破。

16.3内置约4cm高密度海绵和约4cm海南天然棕丝，回弹性好，久睡不变形，垫子的边缘和中间厚度一样。

16.4棕丝采用三次高温灭菌，不生虫，弹性好，透气，抗菌防腐。

16.5硬度合理，外层采用防水耐磨布料，两侧带有透气孔,带拉链可灵活拆卸。外套可水洗和消毒。

（十二）双摇病床

1、规格：约2150*960*500mm；(投标文件中提供病床的第三方有权机构出具的检测报告扫描件）

2、床头床尾板由ABS工程塑料构成，床头床尾为可拆卸式，带锁定开关，安装拆卸方便快捷，便于抢救治疗需要，可兼做CPR板应急使用。（投标文件中提供床头板的第三方有权机构出具的检测报告扫描件）

3、床尾板上设有卡片插槽，材料选用透明亚克力材料制成，美观实用。

4、床头板安装有软性防撞角,有利于保护床体和公共设施。

5、床体主架采用约40*80*1.5mm优质钢管焊接而成,床背板升降采用双臂支撑结构。（均为激光切管切板一体机切割，投标文件中提供设备工作状态彩色图片）

6、床面采用厚1.2mm优质冷轧钢板分条冲压成型,采用三角支撑结构，均匀分散压力，增强背部板安全性能，摇把操作更轻松。背位、足位、支撑连接件全部采用3.0mm厚钢板冲压成型，支撑臂主轴采用3mm厚钢管无缝焊接。(采用焊接机器人自动焊接，投标文件中提供设备工作状态彩色图片以及第三方有权机构出具的床面板120个小时盐雾实验的检测报告扫描件）

7、护栏采用折叠式不锈钢立柱护栏，D型铝合金扶手，不锈钢管直径约19mm。锁键保险快速定位开关。护栏操作手柄采用冷轧钢板一次冲压成型，坚固耐用。联结处采用双重固定结构，“日”字加强型钢制支柱，避免护栏在高频率使用下出现的松垮、歪斜、断裂等频繁坏损现象；护栏操作手柄采用冷轧钢板一次冲压成型，坚固耐用。

8、ABS内藏式摇手采用含件注塑成型工艺，内置Φ10mm钢芯，椭圆形防滑设计，加长加粗用材，并开创两级到位开合防夹手设计，外表美观，手感舒适，不易折断；

9、床体负载量≥240kg，背部调节80°±5°；腿部调节40°±5°

10、脚轮采用静音独立刹车轮，刹车稳定性好，脚轮全部刹车后，保证在各方向均可制动。

11、脚轮直径约为125mm，耐撞击、不易断；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，永不生锈；轮面采用TPR耐磨材料，专业品质，静音耐磨；（投标文件中提供脚轮的第三方有权机构出具的检测报告扫描件）

12、床体两侧设点滴架插孔不少于2个。

13、床腿采用约50*50*1.5mm优质钢管焊接而成,中间横联支撑。承重力更强，稳定性更好。

14、床头柜技术参数

14.1.规格：约470*460*750mm

14.2采用优级ABS全新纯正工程塑料注塑成型,板材厚度≥3mm，结实、耐用，不变形，不易变色、耐腐蚀、防潮防水、表面纹理细腻、平滑易清洁。

14.3.柜台面要求为不锈钢材料。

14.4.一抽一柜，两侧配有隐藏式毛巾架、挂钩，可挂轻便物件。可抽出式餐桌板,柜内有可活动层板。

14.5.柜体柜面颜色与床体颜色协调一致。

14.6.承载力35kg及以上。

15、配套餐桌板

15.1、规格：长850--1000mm；宽约350mm、高约30mm。

15.2.ABS材质，伸缩餐桌板，不用时可取下，可固定收置床尾。

15.3.餐桌面，易清洗，耐磨损。

16、配套床垫

16.1规格尺寸：约1950*860*80（mm）、厚度（约8cm厚）

16.2布料采用绿防水布；内胆采用化纤面料，保护表皮不被棕丝刺破。

16.3内置约4cm高密度海绵和约4cm海南天然棕丝，回弹性好，久睡不变形，垫子的边缘和中间厚度一样。

16.4棕丝采用三次高温灭菌，不生虫，弹性好，透气，抗菌防腐。

16.5硬度合理，外层采用防水耐磨布料，两侧带有透气孔,带拉链可灵活拆卸。外套可水洗和消毒。

（十三）病人检查床

1、规格：长≥2100mm；宽约900mm、高约500mm。

2、床头、床尾：采用Φ38mm*1.0不锈钢 弯制成型，下有防滑脚套。

4、床体主架采用约40*80*1.2mm优质钢管焊接而成。

5、床面采用约10*50*1.0mm优质矩型管焊制，其下有三处加强撑。

6、床体两侧设点滴架插孔4个。

7、床头和床体采用挂钩连接，方便组装。

8、金属表面抛丸除锈，静电喷塑。

（十四）不锈钢制品一批

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CR药品柜 | 1.尺寸：约960×400×1750（mm）； 2.规格：整体不锈钢，钢化玻璃对开门、四层不锈钢可调隔板； ★3.材质：国标SUS304不锈钢,严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上，抗拉强度Rm（MPa）≥515， 投标文件中提供第三方有权机构出具的同时带有CMA和CNAS标识的针对304不锈钢板材的检测报告扫描件（符合GB/T3280-2015；GB/12770-2012标准规定中的检验检测项目）； 4.主材规格：主板材厚度≥1.2mm。 | 5套 |
| 2 | CR器械柜 | 1.尺寸：约960×400×1750（mm）； 2.规格：整体不锈钢，两抽屉，上为钢化玻璃对开门，内有两层不锈钢可调隔板，下为不锈钢对开门，内有一层不锈钢可调隔板； ★3.材质：国标SUS304不锈钢,严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上，抗拉强度Rm（MPa）≥515，投标文件中提供第三方有权机构出具的同时带有CMA和CNAS标识的针对304不锈钢板材的检测报告扫描件（符合GB/T3280-2015；GB/12770-2012标准规定中的检验检测项目）； 4.主材规格：板材厚度≥1.2mm。 | 5套 |
| 3 | 急救彩车 | 1.尺寸：约680×420×1050（mm）； 2.规格：整体不锈钢+高强度铝合金组合材料、五抽屉，剪刀固定件、利器桶、洗手液挂蓝、脚踏两个垃圾回收桶、减少手接触、防止交替感染，抽屉内配透明可调药格，联动锁，全封闭，配备除颤仪支架、电源插排、氧气瓶支架和输液杆； 3.材质：国标SUS304不锈钢,严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上； ★4.表面塑粉涂层工艺符合GB/T6739·GB/T1746规范，表面静电喷涂，硬度达2H及以上，投标文件中提供第三方有权机构出具的同时带有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件； 5.主材规格：板材厚度≥1.0mm； 6.抽屉导轨为优质静音伸缩自吸导轨； 7.抽屉：抽屉双层复合卫生学工艺设计，抽屉内无轨道螺丝及拉手螺丝，不易藏污纳垢； 8.万向轮：φ100全ABS防锈，双轴承聚胺酯静音脚轮，防卷发，证明脚轮可承重150KG，机械安全性能稳定； 9.车体四周安装强力塑胶防撞角。 | 1套 |
| 4 | 敷料转运车 | 1.尺寸：约1055×655×930（mm）； 2.规格：整体不锈钢、网状，防止运输中包布掉落、方管式，前对开门； 3.材质：国标SUS304不锈钢,严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上，抗拉强度Rm（MPa）≥515，投标文件中提供第三方有权机构出具的同时带有CMA和CNAS标识的针对304不锈钢板材的检测报告扫描件（符合GB/T3280-2015；GB/12770-2012标准规定中的检验检测项目）； 4.主材规格：主管材25×25×1.5mm研磨拉丝管，主板材厚度≥1.2mm； 5.万向轮：φ160聚胺酯静音承重脚轮，防卷发。 | 1套 |
| 5 | 输液彩车 | 1.尺寸：约500×500×910/980（mm）； 2.规格：整体不锈钢+喷涂结构，三层台面，正面一抽屉，两个垃圾桶； 3.材质：国标SUS304不锈钢,严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上，抗拉强度Rm（MPa）≥515，投标文件中提供第三方有权机构出具的同时带有CMA和CNAS标识的针对304不锈钢板材的检测报告扫描件（符合GB/T3280-2015；GB/12770-2012标准规定中的检验检测项目）； ★4.表面塑粉涂层工艺符合GB/T6739·GB/T1746规范，表面静电喷涂，硬度达2H及以上，投标文件中提供第三方有权机构出具的同时带有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件； 5.主材规格：板材厚度≥1.0mm； 6.抽屉导轨为优质静音伸缩自吸导轨； 7.抽屉：抽屉双层复合卫生学工艺设计，抽屉内无轨道螺丝及拉手螺丝，不易藏污纳垢； 8.万向轮：φ100全ABS防锈，双轴承聚胺酯静音脚轮，防卷发，证明脚轮可承重150KG，机械安全性能稳定； 9.车体四周安装强力塑胶防撞角。 | 4套 |
| 6 | 急救彩车 | 1.尺寸：约700×450×960～1020（mm）； 2.规格：整体不锈钢+高强度铝合金组合材料，上抽斗式设计，下两个大抽屉和一对开门，抽屉内配透明可调药格，右侧一只翻盖垃圾桶，配备输液杆； 3.材质：国标SUS304不锈钢,严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上； ★4.表面塑粉涂层工艺符合GB/T6739·GB/T1746规范，表面静电喷涂，硬度达2H及以上，投标文件中提供第三方有权机构出具的同时带有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件； 5.主材规格：板材厚度≥1.0mm； 6.抽屉导轨为优质静音伸缩自吸导轨； 7.抽屉：抽屉双层复合卫生学工艺设计，抽屉内无轨道螺丝及拉手螺丝，不易藏污纳垢； 8.万向轮：φ100全ABS防锈，双轴承聚胺酯静音脚轮，防卷发，证明脚轮可承重150KG，机械安全性能稳定。 | 4套 |
| 7 | 转运车 | 1.尺寸：约1800×600×750mm； 2.规格：分担架和推车两部分，不锈钢板条床面，装有四只脚轮，带输液杆，底部带篮筐，配床垫，可整体升降； ★3.材质：06Cr19Ni10标号的304不锈钢（并符合GB/T 3280-2015的要求，镍金属含量不低于8%），投标文件中提供第三方有权机构出具的同时带有CMA和CNAS标识的针对304不锈钢板材和管材的检测报告扫描件； 4.主材规格：主管材厚度≥1.5mm； 5.万向轮：φ160聚胺酯静音承重脚轮，防卷发，带刹车。 | 2套 |
| 8 | CR货架 | 1.规格：约1500×500×1800mm，四层，条形板，四只脚高度可调带调节脚； ★2.材质：06Cr19Ni10标号的304不锈钢（并符合GB/T 3280-2015的要求，镍金属含量不低于8%），投标文件中提供第三方有权机构出具的同时带有CMA和CNAS标识的针对304不锈钢板材和管材的检测报告扫描件； 3.主材规格：主管材φ38×1.2mm，框架管材：约38×25×1.2mm，每层排条管材：约25×13×1.0mm，排条间距≤30mm。 | 1套 |
| 9 | 转运车 | 1.尺寸：约1800×600×750mm； 2.规格：分担架和推车两部分，不锈钢板条床面，装有四只脚轮，带输液杆，底部带篮筐，配床垫； ★3.材质：06Cr19Ni10标号的304不锈钢（并符合GB/T 3280-2015的要求，镍金属含量不低于8%），投标文件中提供第三方有权机构出具的同时带有CMA和CNAS标识的针对304不锈钢板材和管材的检测报告扫描件； 4.主材规格：主管材厚度≥1.5mm； 5.万向轮：φ160聚胺酯静音承重脚轮，防卷发，带刹车。 | 4套 |
| 10 | 婴儿床 | 1.尺寸：约805×495×850（mm）； 2.规格：整体不锈钢、靠背气动液压升降、ABS医用透明婴儿框、高密度海绵床垫、杂物框、圆管式； 3.表面塑粉涂层工艺符合GB/T6739·GB/T1746规范，表面静电喷涂，硬度达2H及以上，膜原≥60um,13种色彩符合医疗空间环境可供选择； 4.材质：国标SUS304不锈钢,严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上； 5.主材规格：板材厚度≥1.0mm，主管材φ25×1.5mm研磨拉丝管； 6.万向轮：φ100全ABS防锈，双轴承聚胺酯静音脚轮，防卷发。 | 2套 |
| 11 | 妇科检查床 | 1.尺寸：约1400×550×750（mm）； 2.规格：整体框架不锈钢、床面为高级人革皮包面，背部和腿部角度可调节，配两活动可拆卸大腿架，带漏斗； 3.材质：国标SUS304不锈钢,严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上； 4.主材规格：主管材φ25×1.5mm研磨拉丝管。 | 22套 |
| 12 | 治疗彩车 | 1.尺寸：约600×430×900～970(mm)； 2.规格：整体不锈钢喷塑、双层、二抽、双桶、洗手液挂篮、剪刀固定件； ★3.材质：国标SUS304、严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上，抗拉强度Rm（MPa）≥515，投标文件中提供第三方有权机构出具的同时带有CMA和CNAS标识的针对304不锈钢板材检测报告扫描件（符合GB/T3280-2015；GB/12770-2012标准规定中的检验检测项目）。 4.表面塑粉涂层工艺符合GB/T6739·GB/T1746规范，表面静电喷涂，硬度达2H及以上，膜原≥60um,13种色彩符合医疗空间环境可供选择； 5.主材规格：板材厚度≥1.0mm、主管材φ32×1.5mm； 6.万向轮：φ100全ABS防锈，双轴承聚胺酯静音脚轮，防卷发，证明脚轮可承重150KG，机械安全性能稳定。 | 4套 |
| 13 | CR治疗车 | 1.尺寸：约700×450×850（mm）； 2.规格：整体不锈钢，双层台面，两个抽屉； 3.材质：国标SUS304不锈钢,严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上； 4.主材规格：主板材厚度≥1.0mm，主管材厚度≥1.2mm； 5.抽屉导轨为优质静音伸缩导轨； 6.抽屉：抽屉双层复合卫生学工艺设计，抽屉内无轨道螺丝及拉手螺丝，不易藏污纳垢； 7.万向轮：φ100全ABS防锈，双轴承聚胺酯静音脚轮，防卷发。 | 1套 |
| 14 | CR病历夹车 | 1.尺寸：约405×410×1025（mm）； 2.规格：整体不锈钢、25格一抽屉、洗手液挂蓝、带锁； 3.材质：国标SUS304不锈钢,严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上； 4.主材规格：板材厚度≥1.0mm； 5.抽屉导轨为优质静音伸缩导轨； 6.抽屉：抽屉双层复合卫生学工艺设计，抽屉内无轨道螺丝及拉手螺丝，不易藏污纳垢； 7.万向轮：φ100全ABS防锈，双轴承聚胺酯静音脚轮，防卷发； | 2套 |
| 15 | 抢救彩车 | 1.尺寸：约700×450×960～1020（mm）； 2.规格：整体不锈钢+高强度铝合金组合材料、五抽屉，剪刀固定件、利器桶、洗手液挂蓝、脚踏两个垃圾回收桶、减少手接触、防止交替感染，抽屉内配透明可调药格，联动锁，全封闭，配备除颤仪支架、电源插排、氧气瓶支架和输液杆； ★3.材质：国标SUS304、严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上，抗拉强度Rm（MPa）≥515， 投标文件中提供第三方有权机构出具的同时带有CMA和CNAS标识的针对304不锈钢板材检测报告扫描件（符合GB/T3280-2015；GB/12770-2012标准规定中的检验检测项目）； ★4.喷塑采用双层处理工艺，底层采用自动喷砂线喷砂处理，表面塑粉涂层工艺符合GB/T6739-2006、GB/T3325-2017规范，表面静电喷涂，硬度达2H及以上，投标文件中提供第三方有权机构出具的同时带有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件； 5.主材规格：板材厚度≥1.0mm； 6.抽屉导轨为优质静音伸缩自吸导轨； 7.抽屉：抽屉双层复合卫生学工艺设计，抽屉内无轨道螺丝及拉手螺丝，不易藏污纳垢； 8.万向轮：φ130全ABS防锈，双轴承聚胺酯静音脚轮，防卷发； 9.车体四周安装强力塑胶防撞角。 | 1套 |
| 16 | CR敷料柜 | 1.尺寸：约960×400×1750（mm）； 2.规格：整体不锈钢，上为钢化玻璃对开门，内有两层不锈钢可调隔板，下为不锈钢对开门，内有一层不锈钢可调隔板； ★3.材质：国标SUS304、严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上，抗拉强度Rm（MPa）≥515， 投标文件中提供第三方有权机构出具的同时带有CMA和CNAS标识的针对304不锈钢板材的检测报告扫描件（符合GB/T3280-2015；GB/12770-2012标准规定中的检验检测项目）； 4.主材规格：板材厚度≥1.2mm。 | 4套 |
| 17 | CR治疗柜1 | 1.尺寸：约600*650*2000（mm）； 2.规格：整体不锈钢，上柜为钢化玻璃对开门，内有三层不锈钢可调隔板，下柜内需存放冰箱； ★3.材质：国标SUS304、严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上，抗拉强度Rm（MPa）≥515，投标文件中提供第三方有权机构出具的同时带有CMA和CNAS标识的针对304不锈钢板材的检测报告扫描件（符合GB/T3280-2015；GB/12770-2012标准规定中的检验检测项目） 4.主材规格：板材厚度≥1.2mm。 | 1套 |
| 18 | CR治疗柜2 | 1.尺寸：约800*650*2000（mm）； 2.规格：整体不锈钢，上柜为钢化玻璃对开门，内有三层不锈钢可调隔板，下柜双抽，不锈钢移门，门内一层可调隔板； ★3.材质：国标SUS304、严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上，抗拉强度Rm（MPa）≥515，投标文件中提供第三方有权机构出具的同时带有CMA和CNAS标识的针对304不锈钢板材检测报告（符合GB/T3280-2015；GB/12770-2012标准规定中的检验检测项目）； 4.主材规格：板材厚度≥1.2mm。 | 2套 |
| 19 | CR治疗柜3 | 1.尺寸：约800*650*2000（mm）； 2.规格：整体不锈钢，上柜为钢化玻璃对开门，内有三层不锈钢可调隔板，下柜不锈钢移门，门内三层可调隔板； ★3.材质：国标SUS304、严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上，抗拉强度Rm（MPa）≥515，投标文件中提供第三方有权机构出具的同时带有CMA和CNAS标识的针对304不锈钢板材的检测报告扫描件（符合GB/T3280-2015；GB/12770-2012标准规定中的检验检测项目）； 4.主材规格：板材厚度≥1.2mm。 | 2套 |
| 20 | 器械柜 | 1.尺寸：约960×400×1750（mm）； 2.规格：整体不锈钢，上为钢化玻璃推拉门，内有两层不锈钢可调隔板，下为不锈钢推拉门，内有一层不锈钢可调隔板； 3.材质：国标SUS304不锈钢,严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上； 4.主材规格：板材厚度≥1.2mm； | 1套 |
| 21 | 不锈钢茶水柜 | 1.尺寸：1200*600*2000（mm）； 2.规格：整体不锈钢，上柜为钢化玻璃推拉门，内有三层不锈钢可调隔板，下柜不锈钢移门，门内三层可调隔板； 3.材质：国标SUS304不锈钢,严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上； 4.主材规格：板材厚度≥1.2mm。 | 1套 |

四、彩色多普勒超声仪其他要求

1、备件要求

中标人应在用户当地设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。

2、技术及维修服务

中标人在采购人所在地配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。

3、技术培训要求

中标人在采购人所在地应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

五、报价要求

本项目报投标总价，报价均包含本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务等全费用价格。