## 采购需求（仅供参考）

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则投标无效。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

5.所投医疗器械须具有医疗器械注册证，投标文件中须提供完整的证书扫描件，否则投标无效。

6. 下述“三、技术参数及要求”中标注“★”条款为主要技术指标及条款，★条款须满足或优于招标文件要求，否则投标无效；非★条款由评标委员会讨论后酌情评审。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 供货安装并验收合格后30个工作日内支付合同金额的50%，供货安装并验收合格一年后支付合同金额的40%，余款待免费质保期满后一次性无息付清。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省合肥市益民街15号，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后两个月内 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起 2年 |

二、货物需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肌松监测仪 | 2套 | 国产 | 工业 |
| 2 | 输液输血加压系统 | 1套 | 进口 | 工业 |
| 3 | 患者升温系统 | 4套 | 进口 | 工业 |
| 4 | 输液输血加温仪 | 2套 | 进口 | 工业 |
| 5 | 医用电热垫 | 6套 | 国产 | 工业 |
| 6 | 自体血回输机 | 1套 | 进口 | 工业 |
| 8 | ▲病人监护仪1 | 16套 | 国产 | 工业 |
| 7 | 病人监护仪2 | 3套 | 国产 | 工业 |
| 9 | ▲病人监护仪3 | 3套 | 国产 | 工业 |
| 10 | 可视喉镜1 | 2套 | 国产 | 工业 |
| 11 | 可视喉镜2 | 1套 | 国产 | 工业 |
| 12 | 可视软性喉镜1 | 2套 | 国产 | 工业 |
| 13 | 可视软性喉镜2 | 1套 | 国产 | 工业 |
| 14 | 可视硬性喉镜 | 3套 | 国产 | 工业 |
| 15 | 肌松模块 | 1套 | 国产 | 工业 |
| 16 | ICG无创心排 | 1套 | 国产 | 工业 |
| 17 | BIS模块 | 1套 | 国产 | 工业 |

三、技术参数及要求

备注：技术参数及要求中要求“投标文件中提供证明材料扫描件”的，其中证明材料系指：医疗器械注册证、第三方有权机构出具的检验或检测报告、技术彩页、技术白皮书、官网截图等,提供其中之一即可。

（一）肌松监测仪

1、≥3.5寸 高分辨率彩色显示屏。

2、TOF、T1、STS、DBS、PTC 多种肌松监测方式。

3、外形小巧精致，易于放置与携带。

4、最佳刺激电流自动校准功能。

★5、采用压电膜片监测原理，指套方式高灵敏度肌松监测传感器，不受体位限制，自动复位，无需定期校准，使用简单方便。

6、趋势图显示，清晰直观了解肌松变化趋势。

7、柱状图显示，直观反映T1-T4的强度值。

8、趋势图事件标记功能。

9、设定上限报警提示，提示肌松药物追加。

10、电极阻抗检测功能，可自动检查电极粘贴是否可靠。

11、常用肌松药用药参考数据。

12、手部温度监测功能。

13、具有历史数据存储及导出功能，可通过USB接口将数据导出到电脑上。

14、报警功能：T1校准失败/完成、TOF值过高、体温过低、电缆未连接、检查电极、电池电量低、电池耗尽。

15、符合国家的最新YY0505 EMC标准，确保电磁环境安全。

16、符合国家最新YY0709标准对报警功能的要求，报警按不同级别进行提示，令使用者不易混淆。

17、刺激模式：四个成串刺激（TOF）强直刺激后计数（PTC）双短强直刺激（DBS）单次刺激（STS）

18、刺激电流: 1mA – 70mA，以1mA递增

19、安全机制，最大刺激电压不超过350V。

20、刺激脉冲宽度：100µs、200µs、300µs。

21、刺激周期：TOF,DBS (10sec-30min )，STS (1sec，10sec，20sec)

22、手部温度监测：20℃-50℃

23、适配器电压输入范围：交流100 — 240V，50/60Hz，电源电压：DC 15V。

24、工作环境：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤90％；

25、内置可充电电池: DC 11.1V。有电池容量显示，充满电，可以持续工作≥11小时以上。

26、电气安全II类 BF型

27、外壳防护等级IPX0。

（二）输液输血加压系统

一、性能要求

1、工作模式：双通道持续恒定加压，可双通道同时加压，也可单通道工作

2、加压模式：自动加压，无需外置加压泵

3、压力范围：0-300mmHg，压力值可调节

4、压力精度：设定值±5%

5、控制系统：自动控制，无需人工干预

6、自动恒压：随着液体量减少，自动补充压力，保持恒定设置的压力值

7、压力显示：压力实时显示

8、压力监测：加压系统主机内置压力自动保护与监控装置，工作状态中可以进行快速放气与充气，保持压力值稳定，无需配置具有机械压力柱的加压袋

9、最大流速：流速最大可达1400ml/分钟

10、流速稳定：全程流速稳定，不因袋内液体减少而流速降低

11、加压袋规格：500ml，1000ml，3000ml，无需配置具有机械压力柱的加压袋

★12、加压袋密封：加压袋与主机接口为螺旋锁紧接口

13、泄压模式：一键暂停，自动泄压，无需手动泄压

14、泄压时间：500ml加压袋泄压时间≤20秒

15、加温仪匹配：可选配输液输血加温仪同时进行加温加压

16、能 耗：≤36VA

2、使用环境

2.1电源：电压100-240V，电流频率50-60HZ

2.2环境温湿度：温度要求：+10℃ 到+40°C，湿度要求：30 % 到 75 %

2.3环境压力：700 – 1060 hPa

2.4防水等级:IPX:4

3.技术文件

3.1产品应用说明书:供货时免费提供中文说明书和原厂英文说明书，简易操作卡及SOP文件

（三）患者升温系统

- 采用充气式加温方式

- 运行温度≥4档：室温档，低档，中档，高档

  - 室温档：可作为病人降温策略的有益补充。

  - 低档：32℃（+/-1.5℃）

  - 中档：38℃（+/-1.5℃）

  - 高档：43℃（+/-1.5℃）

- 风速:具备两档气流（高速≤37CFM.低速≥32CFM）

- 过滤器：高效空气过滤系统，空气过滤器≤0.2微米

- 温度感应器≥三个，可进行连续监测系统温度，精准保证出风口处的气流温度

- 保温毯采用排水孔的液体处理方式，收集术中液体装置，能预防压疮。

- ★保温毯采用中央汇管技术保证毯子热量分布均匀。

- 多种保温毯毯型，满足不同类型手术的需求

- 升温毯不含乳胶，符合阻燃性要求I类标准，材质柔软可透X射线。

- 加温毯独特设计：部分毯型头部位置可拆卸以便各种体位摆放；两侧配有预切线，方便病人固定。部分毯型提供2个加温软管通道进气，可根据临床要求随意调整设备摆放位置。垫毯提供透明布帘，用于捕集热量，提升加温效果。

- 噪音：高速运行≤51分贝，低速运行≤48分贝

- 具备内置计时器，准确记录使用时间并及时安排维护

- 安全：

13.1过热测试：使用检测包直接在前面板调节

13.2 校准：使用检测包直接在前面板调节

13.3安全系统：图示及报警提示音功能。

13.4能监测并显示加温时间，最高温度≤56℃，具备过热警示功能，能提示错误代码，可将所有这些信息都能直观的在主面板上。

（四）输液输血加温仪

- 基本性能要求：

1.1工作模式：一键操作，整机一体式设计，免安装

1.2加温模式：包裹式加温，温度更均匀，加温效果更好；非缠绕式

1.3加温半径：加温活动半径≥1.7米

1.4预设温度：标配 37、39℃，或定制

1.5温控系统：微电脑温控系统，无需人工干预

1.6加温管数量：1个

1.7加温管直径：5mm直径，7mm直径，或定制

1.8温度显示：屏幕实时显示加温温度

1.9消耗品：无需任何消耗品，节约使用成本

1.10超温报警：超过设定温度1℃，声光报警停机；超过43±1℃，声光报警停机

1.11过热保护：具有过热保护功能，过热时自动停止加温

1.12故障报警：仪器出现异常情况时，仪器显示故障信息并声光提示报警

1.13功能拓展：可选配输液输血加压功能

2、使用环境

2.1电源：电压220V，电流频率50/60HZ

2.2环境温湿度：温度要求：+10℃ 到+40°C，湿度要求：30 % 到 75 %

2.3防水等级:IPX2

3.技术文件

3.1产品应用说明书:供货时免费提供中文说明书和原厂英文说明书，简易操作卡及SOP文件。

（五）医用电热垫

  - 产品组成：由恒温器、加温垫（毯）、体温传感器组成；

  - 主机电源：220V交流电，50 Hz

  - 垫（毯）子加热方式：24V直流安全电压电加热

  - 接触面温度控制：33℃～39℃，步进0.1℃；

  - 过高温度报警：≤41.5℃±0.5℃

  - ★工作模式：有自动加温、手动加温两种加温模式。（投标文件中提供证明材料扫描件）

  - 安全保护功能：三重独立安全防护功能，确保不会对病人造成任何伤害；

  - 垫（毯）子材质：加热部分采用碳纤维织物，可透过X光；可重复使用，无需专用耗材。

  - 垫（毯）子组成：材料加热后不产生有毒物质多重符合RoHS要求材料构成，表面柔软，整体有弹性、质感；不使用时可卷曲存放，节约手术室环境。

  - 垫子功能：具有防水排气功能。

  - 防水等级：垫（毯）子部分防水等级IPX7。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件）

  - 设备运行噪音：无噪音。

  - 恒温器具有：网电源故障报警、超温报警、温度控制传感器失效报警、接触表面温度波动报警、系统故障报警等，符合相关标准要求的声光报警功能。

  - 恒温器固定方式：具有多种固定装置，可进行不同方式安装固定。

  - 体温显示：体温传感器可连接主机，并通过主机实时显示病人体温。

  - 体温探头：采用医用体温探头，测量病人体温快，方便使用。

  - 体温传感器：内置体温监测传感器，实现精确控温保障病人安全。监测传感器数量为六个。

（六）自体血回输机

1.具有多种清洗程序：具备多种血液清洗程序：高质量清洗、儿科手术清洗、标准清洗、大流量清洗、超大流量清洗、紧急清洗；可在术前、术中根据情况不停机情况下任意调整，以达到最佳处理效果

2.离心机转速：≤3000转/分钟

3.清洗出的红细胞压积：≥55％

4.具有血小板分离程序：完全自动化的分离程序，可将全血分离成PRC,PRP及PPP。

5.血液处理时初始血量限制：≤30ml即可开始分离，可适用于儿科手术

★6.不溶解脂肪清除率100％：100％清除不溶解脂肪，防止脂肪栓塞的产生

7.抗凝剂清除率：≥98％

8.耗材：一套耗材适用于所有类型手术及处理程序，包括成人和儿科手术

9.安全报警功能：须具备如下报警功能：气泡报警；红细胞溢出报警；红细胞质量探测器（CCD CAMERA）发生故障；管路放置错误报警；液体渗漏报警；电源故障报警；废液袋已满报警；离心机转速异常报警

10.操作界面：全中文操作界面

（七）病人监护仪1

  - 适用于成人、小儿、新生儿；

  - ★≥15英寸电容触摸屏，支持手势操作及多点触控；分辨率≥1920×1080；屏幕采用整体无边框设计，亮度可自动调节；

  - 采用一体化插件式设计，监护仪主机插槽位≥6个，支持升级外接辅助插件箱，方便后期临床监测参数升级；

  - ★标配心电、呼吸、脉搏、血压、体温、双通道有创血压，可升级呼吸末二氧化碳、肌松NMT监测、BIS意识深度监测、ICG无创心排量、PICCO连续心排量、rSO2组织血氧监测，方便日后升级；

  - 指套式血氧探头，显示PI灌注指数，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7；

  - 基本监测模块可升级为单独从主机上拿下以支持病人转运需要，≥5英寸触摸显示屏幕，锂电池供应时间≥8小时；

  - 整机无风扇设计；

  - 5导联ECG，可升级6/12导联，具有监护、诊断、手术滤波模式，抗手术室电刀、除颤等干扰能力强，≥4导同步心电算法，具有房颤分析，保证心电监护精确性（投标文件中提供证明材料扫描件）；具有导联智能脱落检测，屏幕支持导联脱落位置的图形化报警提示；

  - 支持QT/QTc显示功能，支持ST图形化显示功能；

  - 支持升级24小时心律失常统计分析，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节；

  - 可升级PICCO微创心排量监测技术：微创连续动态监测血流动力学，肺水，心肌收缩力等一系列参数；具有血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪；

  - 具有早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力；

  - 采用声光双重三级报警系统，所有监测参数报警上、下限可调；

  - 具有护士呼叫功能、脉搏调制音功能；

  - 高端监测参数具有图形化操作指引及图形化智能报警功能；

  - 支持与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算，并可将呼吸机信息传输到中央监护系统，集中观察；

（八）病人监护仪2

- ★模块化插件式麻醉监护仪，具有麻醉平衡指示功能，支持患者麻醉过程中诱导，麻醉维持和麻醉复苏三个阶段进行专业显示，并提供麻醉复苏评分系统

- 采用整机无风扇设计

- ★≥17英寸彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，手势操作；分辨率≥1920 *1080像素，显示屏亮度根据环境光自动调节

- 配置4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

- 支持扩展镜像显示屏，支持升级扩展独立显示屏

监测参数：

- 基本功能模块从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥8小时，无风扇设计

- 支持3/5导心电监测, 支持不少于20种实时心律失常分析，≥4导联同步多导心电算法，保证监测精确； 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，具有房颤分析功能

- 心电电缆配置抗电刀电缆，满足手术过程中电刀环境下患者心电的正常监护

- 提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段（投标文件中提供证明材料扫描件）

- 具有报警图像化指引功能，快速定位参数附件连接问题，提高工作效率

- 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式；标配成人、儿童、小儿、婴幼儿血压袖带各一套

- 配置双通道有创压监测功能，具备波形叠加功能及PPV监测功能，有创监测接头需为开放性，与不同厂家换能器接头匹配

- 血氧监测提供灌注指数（PI）的监测，配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒

- 可升级旁流法EtCO2监测模块，水槽要求易用快速更换，可监测参数包括：呼末CO2（Et CO2）、吸入最小CO2（Ins CO2）、气道呼吸率（AwRR）

- 可升级NMT肌松监测模块，采用三轴加速度方向识别技术，支持TOF，ST0.1，ST1.0，DBS3.2，DBS3.3，PTC测量模式

- 体温监测：支持双通道体温监测，具有温差显示，测量范围：0～50 ℃，标配腔内体温探头

- 可升级监测BIS麻醉深度，PiCCO血流动力学，RM呼吸力学，EEG脑电，rSO2组织血氧监测等参数，方便后期高端监测技术开展

- 支持升级与现有麻醉机相连，实现麻醉机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算

- 监护仪可整合输注泵信息，接入输液监护管理系统，并在监护仪屏幕上显示输注泵所输血管活性药的流速变化，与病人心率、血压等生命体征信息的动态短趋势，两者在同一时间轴同步显示

系统功能：

- 大字体界面支持6个参数的设置和显示

- 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

- 所有参数报警限自动设置

- 标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，投标文件中提供证明材料扫描件。

- 120小时趋势图表，1000条事件回顾，48小时全息波形的存储与回顾功能

- 支持升级24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。

- 具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数，具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法

- 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

- 标配具有专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。

- 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

（九）病人监护仪3

- 监护仪主机及软件

  - 监护仪为插件式设计，支持外接≥2个模块插件箱, 每个插件箱槽位≥8个

  - 提供主机固定安装支架，保证设备临床应用的固定和安全

  - 主机采用无风扇设计，安静、不扬尘

  - 主机支持内置可充电锂电池，供电时间≥1小时

  - 监护仪具有药物计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算、肾功能计算及结果回顾存储功能

  - 提供HL7标准化通信协议，满足科室信息化联通

  - 提供夜间模式，隐私模式，演示模式，待机模式和体外循环模式

  - 监护仪设计使用年限≥8年

- 监护仪屏幕及显示

  - ★采用彩色液晶显示屏，屏幕≥19英寸彩色液晶触摸屏，屏幕具有自动感应环境光线调整屏幕亮度功能，屏幕分辨率≥1680×1050，波形显示通道数≥13道

- 监测功能

  - 监护仪多参数集成监测模块具备3/5导ECG、Resp、SpO2、PR、NIBP、双通道Temp和双通道IBP的同时监测功能

  - 多功能参数模块拔出后可以升级作为一个独立的监护仪使用，满足临床转运病人的需要。显示屏幕≥5英寸触摸屏，内置锂电池，供电时间≥5小时

  - 支持升级PiCCO参数模块，模块支持热插拔，即插即用

  - 支持升级BIS参数模块，模块支持热插拔，即插即用

  - 支持升级旁流呼末CO2模块，配置顺磁氧监测技术进行O2浓度实时监测，模块支持热插拔，即插即用

  - 支持升级组织氧rSO2模块，模块支持热插拔，即插即用

  - 支持升级EEG参数模块，模块支持热插拔，即插即用

  - 支持升级NMT参数模块，模块支持热插拔，即插即用

  - 支持升级ICG参数模块，模块支持热插拔，即插即用

  - 支持提供信息化联通模块，将床旁设备如呼吸机或麻醉机的信息通信集成到监护仪，模块支持热插拔，即插即用

- ECG监护

  - ★标配3/5导ECG，支持导联类型自动识别，提供≥4通道导联同步心电算法，保证心率和心律失常分析的准确性；≥25种心律失常分析，同屏12导ST段波形片段实时显示，QT/QTc实时连续监测和起搏器分析功能

- NIBP监护

  - 适用于成人，小儿和新生儿

  - 支持手动测量、自动间隔测量、连续测量和序列测量

- IBP监护

  - 适用于成人，小儿和新生儿

  - 支持≥8通道IBP有创压同时监测

  - 支持颅内压ICP，PPV和PAWP参数监测

- 死腔监测

  - 适用于成人和小儿

  - 提供测量容积二氧化碳参数（VCO2、MVCO2、FeCO2、SlopeCO2）、通气参数（Vtalv、MValv）和死腔参数（Vdaw、Vdaw/Vt、Vdalv、Vdalv/Vt、Vdphy、Vd/Vt）。

- 数据存储

  - 监护仪支持掉电存储功能

  - 监护仪支持全息波形存储与回顾≥24小时

  - 监护仪支持报警事件存储与回顾≥800个

  - 监护仪支持≥120小时趋势数据的存储与回顾

  - 监护仪支持≥120小时ST波形片段的存储与回顾

  - 患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据

（十）可视喉镜1

1、整机参数

★ 1.1显示器≤3英寸非触摸高清屏，防止误触，使用轻便

1.2显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

1.3视场角60º±15%

1.4显示器线素不低于720*480

1.5分辨率≥7.87 LP/mm

1.6景深5-100mm

★1.7纺锤型短手柄设计，握持舒适

1.8具有特殊防雾功能

1.9摄像头为100万像素，内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

2、一次性喉镜片参数

2.1一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm

2.2一次性喉镜片可插入镜片长度：108mm

2.3渐缩型镜片前端厚度：12.5mm

★2.4镜片角度：42度

- 工作环境

3.1充电器输入：100-240VAC 50/60Hz

3.2充电器输出：5V，1000mA

3.3充电时间：＜3小时

3.4持续放电时间：＞3小时

3.5充电次数：＞300次

（十一）可视喉镜2

1.1显示器≤3英寸非触摸高清屏，防止误触，使用轻便

1.2显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

1.3视场角60º±15%

1.4显示器线素不低于720*480

1.5分辨率≥7.87 LP/mm

1.6景深5-100mm

★1.7纺锤型短手柄设计，握持舒适

1.8具有特殊防雾功能

1.9摄像头为100万像素，内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

2、一次性喉镜片参数

2.1一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm

2.2一次性喉镜片可插入镜片长度：88mm

2.3渐缩型镜片前端厚度：10.5mm

★2.4镜片角度：33度

- 工作环境

3.1充电器输入：100-240VAC 50/60Hz

3.2充电器输出：5V，1000mA

3.3充电时间：＜3小时

3.4持续放电时间：＞3小时

3.5充电次数：＞300次

（十二）可视软性喉镜1

1、整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出等功能；

2、TFT显示屏≤3.0″，非触摸屏，分辨率≥9.92lp/mm。

3、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～130º转动

4、设备成像应清晰,视场边缘清晰,在视场内不得有影响观察的划痕、麻点及附着物等疵病

5、软管直径：5.2mm，内通道2.2mm

6、前端蛇骨弯曲角度：向上≥130°，向下≥130°；

7、视场角：90°±15%，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变；

8、LED光源，光照度≥700Lux

9、LED光源在7mm处照明光斑应充满视场，视场内无明显的亮暗分界线

★10、景深：3-100mm；

11、插入部需置入人体口腔内部，要求材质：插入管材料为聚氨酯，弯曲部材料为氟橡胶，头端材料为PEEK；

12、负压吸引按键可完全拆卸分体消毒，符合院感要求；

13、具备拍照录像、数据存储功能，标配8G内置TF卡

14、内置可充电式电池, 电池容量≥2300mAH。

（十三）可视软性喉镜2

1、整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出等功能；

2、TFT显示屏≤3.0″，非触摸屏，分辨率≥9.92lp/mm。

3、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～130º转动

4、设备成像应清晰,视场边缘清晰,在视场内不得有影响观察的划痕、麻点及附着物等疵病

5、软管直径：3.8mm

6、前端蛇骨弯曲角度：向上≥130°，向下≥130°；

7、视场角：90°±15%，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变；

8、LED光源，光照度≥700Lux；

9、LED光源在7mm处照明光斑应充满视场，视场内无明显的亮暗分界线；

★10、景深：3-100mm；

11、插入部需置入人体口腔内部，要求材质：插入管材料为聚氨酯，弯曲部材料为氟橡胶，头端材料为PEEK

12、负压吸引按键可完全拆卸分体消毒，符合院感要求；

13、具备拍照录像、数据存储功能，标配8G内置TF卡

14、内置可充电式电池, 电池容量≥2300mAH；

（十四）可视硬性喉镜

1、显示器≤2.5英寸非触摸高清屏，防止误触，使用轻便显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

2、镜管有效长度：≥400mm

3、镜管直径：5.2mm

★4、标配提舌器，方便操作

5、前端插入部管芯弯曲弧度不可塑形

6、视场角:80º±15%

7、景深：2-30mm

8、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源。

9、显示器线素不低于320*240

10、分辨率≥3.72 LP/mm

★ 11、纺锤型短手柄设计，握持舒适

12、标配吹氧接口，具有供氧和防雾功能

13、具备拍照录像功能，数据存储，8G内存，可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时。最大可支持32G内存。

14、充电器输入：100-220V AC，50-60Hz

15、充电器输出：5V DC，1000mA

16、充电时间：＜4小时

17、持续放电时间：＞3小时

18、充电次数：＞300次

19、内置可充电式锂电子聚合物电池

20、原厂提供售后服务

（十五）肌松模块

1、提供单机或者参数模块参数床旁监护仪实现患者肌松监测，满足临床神经肌肉阻滞情况下肌肉松驰程度的量化评定。

2、适用于成人和小儿病人类型

3、提供TOF（四个成串刺激）测量模式，支持监测参数包括：TOF ratio， TOF count和T1%

4、提供ST（单刺激）测量模式, 支持监测参数包括：ST ratio和ST count

5、提供PTC测量模式, 支持监测参数包括：PTC

6、提供DBS（双短强直刺激）测量模式, 支持监测参数包括：DBS ratio和DBS count

7、支持参数的实时查看

8、支持参数的不小于120小时的存储和数据回顾

（十六）ICG无创心排   模块

1、模块化设计，热插拔支持无创心排的监测，无需单独的电源,插入监护仪即可使用；

2、技术要求：电阻抗心动描记原理实现参数心排量和血液动力学相关参数的监测；

3、测量显示参数包括：体表面积（BSA）、心排量（C.O.）、心脏指数（CI）、心率（HR）、每博射血量（SV）、每博射血指数（SVI）、外周血管阻力（SVR）、外周血管阻力指数（SVRI）、肺血管阻力（PVR）、肺血管阻力指数（PVRI）、左心室做功（LCW）、左心室做功指数（LCWI）、左心室每博做功（LVSW）、左心室每博做功指数（LVSWI）、加速指数（ACI）、速度指数（VI）、胸液体容积（TFC）、胸液体指数（TFI）、收缩时间比率（STR）、预射血间期（PEP）、左心室射血时间（LVET）、电导组织容积（VEPT）、肺动脉楔压（PAWP）、动脉压（Art）、中心静脉压（CVP）、信号质量指数（SQI）；

4、测量范围：每博射血量（SV）：5mL～250mL，心率（HR）：44bpm～185bpm，心排量（C.O.）：1.4L/min～15L/min。

（十七）BIS 模块

- 麻醉深度监测

  - ★麻醉深度监测采用脑电双频指数（BIS）技术，模块化设计，支持升级BISx4监测，可对单侧或双侧大脑半球进行BIS监测，支持在同类型监护仪共享模块功能

  - 脑电双频指数显示范围0-100

  - 肌电活动（EMG）通过棒图显示，监测范围：30-55dB

  - 抑制比（SR）监测

  - 频谱边缘频率（SEF）监测

  - 信号质量指数（SQI）实时监测，范围：0-100%

  - 总功率（TP）监测，监测范围（40-100dB）

  - 使用BISx4监测时，左右大脑半球监测数据分别显示

  - 使用BISx4监测时，提供左右大脑半球不对称性（ASYM）监测，监测范围：0-100%

  - 波形显示区提供脑电波形或BIS趋势显示

脑电波形扫描速度：6.25 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s

三、报价要求

本项目报投标总价，报价均包含本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务等全费用价格。