采购需求

（仅供参考，具体以谈判文件为准）

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 供货安装并验收合格后30个工作日内支付合同金额的50%，供货安装并验收合格一年后支付合同金额的40%，余款待免费质保期满后一次性无息付清 |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥市益民街15号，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后30个工作日内完成供货、安装、调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起两年 |

二、货物需求

| 包别 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动凝血分析仪流水线 | 1 | 台 | 工业 | 进口 |
|  | 化学发光分析仪 | 1 | 台 | 工业 | 国产 |
|  | ▲全自动化学发光免疫分析仪 | 2 | 台 | 工业 | 进口 |
| 2 | ▲全自动时间分辨免疫荧光分析系统 | 1 | 台 | 工业 | 进口 |
|  | 染色体核型分析终端系统 | 2 | 台 | 工业 | 进口 |
| 3 | 全自动POCT测定仪 | 1 | 台 | 工业 | 国产 |
|  | 全自动尿液分析流水线 | 1 | 台 | 工业 | 国产 |
|  | 全自动尿液化学分析仪 | 1 | 台 | 工业 | 国产 |
|  | 全自动微量元素分析仪 | 1 | 台 | 工业 | 国产 |
|  | 全自动粪便分析仪 | 1 | 台 | 工业 | 国产 |
|  | 全自动电化学发光分析仪 | 1 | 台 | 工业 | 国产 |
|  | ▲全自动医用PCR分析系统（Xpert分子诊断） | 1 | 台 | 工业 | 国产 |
| 4 | ▲全自动流式荧光发光免疫分析仪 | 1 | 台 | 工业 | 国产 |
|  | 肝素结合蛋白分析仪 | 1 | 台 | 工业 | 国产 |

三、技术参数及要求

第1包

（一）全自动凝血流水线

1.样本管理模块

1.1	样本处理能力≥600管/小时，在同一位置进行进样和出样的管理，最大程度的优化人流和物流；

1.2	一次性最大上样量≥800管，可以连续进出样；

1.3	可以根据客户的标本量情况，配置不同规格的进出样架子，具有20管/架，80管/架，200管/架等多种规格的样本架可以选择；

1.4	样本管理模块具有进样，出样，急诊，缓冲，分类，错误样本等多种功能；

1.5	扩展能力强，可以在不影响流水线正常使用的情况下，根据后期发展情况任意添加样本管理模块；

2.流水线轨道模块

2.1	样本管理模块前处理模块连接方式灵活多样，可以通过自动化轨道连接起来，也可以直接拼接在一起，无需增加额外的传输轨道，最大程度的缩小占地面积，适应各种场地需求

2.2	样本无论是在轨传输还是吸样都采用全程单样本管理的模式，提高检测效率；

2.3凝血分析仪和轨道的连接模块的缓冲位置≥30个；

2.4	凝血分析仪的采样针可以直接在轨吸样，无需样本管进入分析仪器内部；

2.5	样本在轨道上采用无线射频技术，可以全程实时记录样本的位置和状态；

2.6流水线设计方案灵活多变，量身定制，具有U转，L转，T转，Z转，可以满足不同实验室的场地情况；

3.集中式软件控制系统

3.1	专为凝血提供的智能数据管理系统，WINDOWS系统，开放端口，符合试验室标准数据交换格式，可与LIS连接；

3.2	样本实时追踪管理；

3.3	可以设置复杂的连锁检测程序；

3.4	智能路径分配；

3.5	质控结果集中管理；

3.6	具有数据统计功能；

3.7	实时管理线上仪器状态及剩余测试数等信息；

3.8	与线上分析仪器共享数据详细信息，例如凝固曲线，报警信息等；

4.在线凝血分析模块

4.1	单台仪器样本分析速度：≥360PT/小时

★4.2必须满足的检测项目：PT、APTT、FIB、DDimer、FDP、AT，同时均具有与凝血分析仪同一厂家的试剂注册证（响应文件中提供证书扫描件），有完整的溯源体系，符合ISO15189质量体系要求

4.3可供选择的凝血项目：PC、PS Activity、凝血因子FII、FV、FVII、FX、FVIII、FIX、FXI、FXII、FXIII：Ag、同型半胱氨酸（HCY），狼疮抗凝物检测（dRVVT）、狼疮抗凝物检测（SCT）、抗Xa检测、肝素诱导的血小板减少症（HIT）、VWF活性（VWF Act）、游离蛋白S(Free PS)等，同时均具有试剂注册证（证书无需在响应文件中提供，供货前提供给采购人核查）。

★4.4 FIB检测：PT衍生FIB法与CLAUSS法可自动转换。

★4.5单台仪器试剂位：≥60个试剂位，具有冷藏功能，具有条码扫描置识别功能，可不停机连续装载。

4.6	检测方法学：凝固法、发色底物法，免疫法。

4.7	具有样本分析前质量核查功能：1）HIL项目特异性检测；2）样本量核查；3）异常吸样检测。

4.8	单台仪器：检测通道共用，光学凝固法≥16个，发色底物法≥16个，免疫比浊法≥16个。

★4.9	检测波长≥3个。

★4.10急诊位：可以设置任意位置为急诊位。

4.11报告时间：可实时观察到各项检测的反应进程及完成反应的剩余时间。

4.12定标曲线：单台分析仪可保存≥10条定标曲线，且检测过程中随时可查阅。

4.13因子平行分析：具有凝血因子平行稀释分析功能，可自动显示平行稀释曲线。

4.14凝固曲线：凝固曲线和凝固曲线扩展分析能力。

4.15实验项目设置：≥500个，支持开放。

4.16反应杯：单台分析仪一次装载量≥800个反应杯，可随时连续装载。

4.17数据存储：单台仪器主机可存储≥20000个患者检测结果，并可刻DVD光盘保存原始数据（包括测试结果及实时监测的凝固曲线）。

4.18质控：用户可自定义≥4种质控频率的设置并自动运行质控，并有多种Westgard质控规则可选，质控数据以多种形式显示。

4.19控制系统：Windows界面, 触摸屏、鼠标、键盘等多种操控方式，同时能够打印凝固曲线。

（二）化学发光分析仪

1	反应原理：电化学发光法或化学发光法

2	有应急能力，具备单独急诊通道。

3	★测试速度，单模块≥400T/H；且可做模块化组合。投标文件中提供证明材料

4	★试剂位，单模块≥35个，试剂仓 2-8℃机上冷藏；投标文件中提供证明材料

5	加样方式：使用钢针加样，携带污染率小于0.1ppm；

6	样本位：单模块≥300 个；	投标文件中提供证明材料

7	样本类型：血清，血浆等；

8	样本管：样本杯，微量反应杯，原始管；

9	离机时间≥4 小时；

10	运行中可以自动装载添加试剂；

11	可机上自动预稀释；

12	加样针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能

13	一次性反应杯；

14	有条码阅读功能；

15	有双向通讯，可与 LIS 做无缝衔接；

16	自动重做：支持此项功能；

17	★可开展传染病套餐8项：HBsAg、Anti-HBs、HBeAg、Anti-HBe、Anti-HBc、HIV（第四代试剂）、Anti-TP、Anti-HCV。响应文件中提供以上试剂注册证及HIV第四代试剂证明材料扫描件

18	★肿瘤标志物可开展体检全套18项套餐项目：AFP、CEA、CA125、CA199、CA153、TPSA、FPSA、Fer、NSE、CYFRA21-1、CA72-4、SCC、ProGRP、PGI、PGII、CA50、CA242、HE4；投标文件中提供以上试剂注册证扫描件

19	★甲状腺必须可开展9项套餐项目：T3、T4、FT3、FT4、TSH（TSH为第三代试剂，功能灵敏度≤0.02 IU/ml）、A-TPO、A-TG、TG，rT3。响应文件中提供以上试剂注册证及TSH第三代试剂证明材料扫描件

20	★以上项目均需提供独立注册的原厂校准品，并具有注册证，满足溯源性要求，并具有溯源性文件。

21	拓展项目：后续可开展激素、心肌、糖尿病、骨代谢、高血压、肝纤等项目（三）全自动化学发光免疫分析仪

★1.检测原理: 化学发光微粒子免疫分析技术，不使用生物素-链霉亲和素检测系统，检测结果不受生物素的干扰。

★2.单机处理速度≥200测试/小时。

★3.样本位≥150个，样本可随机连续装载。可随机设置优先/急诊位，最多可配置150个。

★4.两点或六点校准，使用6管/架的样本架，便于6点校准等操作。

5.可检测样本类型包括：血清、血浆、全血、尿液等。

★6.试剂位≥47个，可以用于放置试剂、定标液或质控品。

7.设备能够实现全程自动在线质控，仪器可定时自行运行质控。

★8.样本针：钢针加样，样本针具备液面探测、凝块和气泡检出等功能，不采用一次性吸样头。样本针携带污染率≤0.1 ppm。

9.试剂和消耗品可以不停机更换。

10.急诊最快出结果时间≤18分钟。

★11.可开展项目：常规项目：肿瘤、甲功、激素、传染病等。

特色项目：异常凝血酶原、胃蛋白酶原1，胃蛋白酶原2、丙肝核心抗原。

★12.传染病项目全部采用两步法检测，减少钩状效应。

13.可储存项目文件≥200个，可储存测试结果≥200000条。

14.具备可扩展性，同品牌免疫模块可以进行不同的组合，可扩展为多台免疫系统，也可连接流水线。

15.具有远程诊断预警系统，售后可实行24小时实时监测检测仪器的各项运行数据，保障检测仪器稳定运行。

第2包：

（一）全自动时间分辨免疫荧光分析系统

1.项目用途早、中孕期产前筛查母血清相关指标的检测、风险评估和筛查信息系统网络化运营；

2.检测指标	所投产品能定量检测早中孕期产前筛查母血清各项指标，有配套试剂盒hAFP，游离beta-hCG或beta-hCG或hCG，uE3，PAPP-A等；并具备扩展孕期子痫前期筛查检测胎盘生长因子（PlGF）指标；

★3.自动化操作 所投产品为全自动操作，自动完成加样、试剂稀释、分配、清洗以及测量在内所有分析阶段自动执行，无需人工操作；

4.防尘、防污染 所投产品主体设备全封闭，有效防尘防污染，保障使用者安全；

5.温控功能	所投产品主体设备具备标准品自动冷藏功能，反应器孵育温度控制在25℃±3℃；

6.通量大 所投产品具有大通量样本同次上机检测功能，一次上机标本不少于200个标本试管，能自动对待测样品进行5-100倍稀释；

7.加样容量及精确度 所投产品试剂加样器容量应在 5-1000μL，容量为 50μL 精确度为 CV 优于1%；

★8.准确度、精密度 所投产品每一探针都具有液面探测功能和凝血探测功能；准确度：吸取25μL或更大容量时，准确度优于±3%或者±1%；精密度：单只探针吸取容量≥25μL时CV＜3%，多只探针（≥2）同时工作吸取容量≥25μL时CV＜5%；

9.自动清洗功能 所投产品具备自动清洗装置，样品交叉污染＜0.03%；通过压力传感器检测液体流动，吸液、冲洗压力自动控制；

★10.条码化、网络化管理	所投产品主体设备及配套信息系统具有条码化管理功能，从孕妇产前筛查申请单、全血样本管、血清管、试剂反应杯或微孔板等均应条码化自动输入管理，样本试管、试管架、试剂仓和反应杯或微孔板都应具有条形码识别器，可自动扫描并匹配样本试管、试剂仓和反应杯或微孔板的一致性；便于网络化管理；

★11.样本保存	所投产品主体设备的配套试剂对血清样本的要求为在 2-8℃环境下保存5天或以上；

★12.产前筛查数据管理软件 所投产前筛查数据管理软件能够应用多种生化指标（AFP，Free-βhCG，uE3，PAPP-A等）和超声指标（NT，NB，DVPI）开展孕早期、孕中期产前筛查风险计算，并支持早中孕整合、阶段序贯等多种筛查模式；具备IVF妊娠风险评估模块和可根据双胎的绒毛膜性进行风险评估等功能；

★13.配套产前筛查网络化信息管理系统 提供配套产前筛查网络化信息管理系统，能实现产前筛查从信息录入、标本采集、标本递送、实验室检测、风险评估、报告发放、中高风险孕妇召回诊断到随访的全流程信息化监管，集成信息管理、流程管理、实验室管理、质控管理、系统管理和数据分析等功能模块，提高产前筛查和诊断的网络管理效率。并有能力配合采购人完成与辖区大妇幼系统对接。

14.协助建立本地化中位数方程	协助实验室建立本地化的中位数方程，且中位数调整可精确到每个孕天,同时在风险评估软件上评估各指标的 MoM 值，中位数波动稳定在0.9-1.1之间；

（二）染色体核型分析终端系统

| 序号 | 类别 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 匹配性 | 与采购人现有的染色体核型图像分析系统和医学遗传信息管理系统可无缝对接； |
| 2 | 核型分析功能 | 具有染色体核型分析功能； |
| 3 | 操作界面 | 软件具有中文界面，操作便捷，所有的功能模块使用相同的主界面，无需软件间切换，软件采用流程驱动业务管理模式； |
| 4 | 系统设置优化 | 可按客户要求对系统进行设置，如对常用的重复性过程用热键或宏进行自定义； |
| 5 | 审查功能 | 具备一键审查，一键核对功能，提高诊断准确率，降低医疗纠纷； |
| ★6 | 核型编辑分析质控功能 | 能满足多重实验室质量控制要求，包括分析者自查（用户根据自定义的默认分类器自动对细胞内每一条染色体自动分类并自动生成染色体组型，包括不同染色体间的交换、旋转情况），审核者平行审查（包括案例内或案例间的染色体同时显示比对功能）； |
| 7 | 染色体断裂分析 | 可对染色体异常，包括缺失、断裂、交换等情况进行打分，并实现电子追踪； |
| 8 | 明场扫描质控功能 | 通过在扫描模版中设置阈值，将每次扫描结果进行显示，可以及时提醒技术人员是否需要某个质量不佳的玻片或者低于阈值的样本；同时监测样本制备质量变化趋势； |
| 9 | 多用户接入功能 | 允许不止一名技术人员对同一病例或玻片进行分析；可以对正在扫描的病例进行分析； |
| 10 | 软件有学习记忆和被训练功能 | 能根据（G，R，C，Q，DAPI的显带）进行自动染色体分类；快速交互性的染色体和核型编辑功能；能使用户将该分析系统灵活应用于不同的标记技术和细胞类型； |
| 11 | 硬件配置 | 核型分析工作站1套：品牌商用机，Windows 7 64位专业版，处理器≥Intel i5-7500，内存≥8GB，硬盘≥1TB，≥24”宽屏LCD； |
| ★12 | 技术支持与服务 | 全流程信息化服务：提供能够与本院及外院产前筛查信息管理系统、医院LIS系统以及本科室医学遗传实验室系统对接的信息化接口服务，实现患者基本信息、产筛信息以及产前诊断结果的汇总，能够为患者提供完整的筛查、诊断信息，实现科室对于病例的信息化管理需求。 |

第3包：

（一）全自动POCT测定仪

1.基本参数

★1.1检测通道：≧20个通道（提供相关证明资料）；

1.2 显示系统：≧12寸全触摸彩屏；自带Linux操作系统下的测试控制管理软件，操作简捷，自带中英文输入法。

1.3耗材（试剂）类型：卡条式耗材，自动条码识别。

1.4机内反应模式，满足4个项目同时检测，同时孵育量:20个试剂卡。

★1.5上样方式：无需拔帽，自动摇匀，原始采血管穿刺针直接加样。

1.6 混匀杯自动清洗，避免交叉污染，急诊位测试无需等待，直接做标本。

2、仪器性能：

2.1 打印机：外部可连接打印机打印A5报告单。

2.2 外部输出：USB，打印机，串行接口；

2.3工作模式: 机内反应模式，同时间多项目检测，同时孵育量≥20；一次性上样本40个，试管架自动运行加样;自动识别项目，自动进卡自动踢卡。

3、数据与通讯支持：

3.1 数据管理：能储存≧2万个数据结果；可智能选择结果查询时间区间进行结果管理；

3.2 通讯支持：支持LIS系统、电脑连接、外置扫描仪连接

3.3通讯硬件接口：4个USB接口；1个COM接口；一个以太网络接口；1个VGA接口。

（二）全自动尿液分析流水线

尿液干化学分析仪

一、全自动尿液分析仪

★1、测试原理：高亮度冷光源比色分析测试系统，可减少环境光干扰，确保仪器检测的灵敏性、准确度和稳定性；测试标本拍照留存具备溯源性。

2、测试项目：11-14项。

3、拓展功能：可通过增加模块自动检测电导率、颜色、浊度。

4、测试波长：≥3个波长。

5、样本要求：2ml非离心尿,最小吸入量1ml。

6、检测速度：240测试/小时。

7、试纸条容量：≥200条。

8、送样装置：全自动送样装置，支持十管样品架，可批处理60个样本。

★9、分纸系统：试纸条采用子弹夹式包装，即插即用，可有效保证纸条储存质量并避免加纸过程的污染因素。

★10、加样系统：独创淋样加样方式，可有效避免滴样方式漏检因素及测试项间的相互干扰。

11、联机功能：可与同品牌尿液有形成分分析仪联机检测，综合报告尿液干化学检测结果、有形成分镜检结果和理学指标，提供尿液分析综合解决方案。

二、尿液有形成分分析仪器

1、工作原理：利用机器视觉技术，以自动形态学方法对尿中有形成份进行自动识别与分类计数，对阴阳性标本自动分析判断，进行快速阴性过筛检测；对尿中有形成分全自动进行高、低倍镜识别与分类计数。

2、目标自动定位跟踪技术：标本上机不需离心，仪器自动全范围扫描，确保阳性标本不漏检；低倍目标定位，高倍对目标跟踪扫描。

★3、全自控数码显微镜：仪器全自动实现：① 具备高低倍物镜自动转换；②视野清晰度调焦；③左右运动扫描流动计数池；④逐行运动扫描流动计数池；⑤ 聚光镜强弱光调节。

4、检验项目:

1、对尿中所有有形成分，标准化分类定量计数；

2、理学指标，可检测电导率，可接收和输入颜色、浊度；

3、干化项目，可联机检测或接收外接的尿干化学仪的结果。

★4、红细胞形态学（红细胞位相）：仪器自动分析红细胞形态学参数，提供大小、形状、色度曲线图和细胞分布散点图（响应文件中提供证明材料、报告单扫描件）；

5、样品量：最小2ml，吸入量0.5ml。

6、标本处理：标本无需离心，直接上机方式

7、急诊功能：可随时插入急诊样品检测

8、报告方式：可综合报告干化、理学、有形成分计数结果、红细胞形态学曲线图、高低倍下实景图，图文并茂。

★9、质控功能：可进行准确性质控与灵敏度质控，质控物分高浓度、中浓度、低浓度、灵敏度四个浓度。质控品通过CFDA认证，且为真实细胞成分。

10、正常人群参考值：仪器具备不离心镜检正常人群参考值

★11、检测速度：单台仪器≥160个阴性标本/小时

★12、准确度：浓度5个/ul检出率≥95%

13、交叉污染：浓度（4600～5400）个/µl：≤1个/µl；

浓度（9200～10800）个/µl：≤2个/µl

14、数据接口：双向通讯接口，方便数据传输

15、网络功能：可联机科室及医院计算机网络，实现分析报告无纸化传输

- 全自动尿液化学分析仪

全自动尿干化学分析模块

1.检测项目：≥12 项 尿胆原、胆红素、酮体、潜血、亚硝酸盐、白细胞、葡

萄糖、比重、酸碱度、蛋白、颜色、浊度

2.检测速度：≥240 t/h。

3.样品量：≤2ml。

4.进样方式：全自动进样。

5.加样方式：样本针定量点样

6.具备性抗 VC 功能

7.数据存储：≥10000 个检测结果。

8.数据通讯：双向通讯。

9.其他功能：配有急诊插入、条码自动识别。

10.病人 ID 输入：条形码自动识别管理。

11.其他功能：自动输送样本、混匀、吸样、点样、清洗、试纸条补给、收集

废条。

尿液沉渣分析模块

1.检测项目：测定参数≥11 项（红细胞、白细胞、鳞状上皮、非鳞状上皮、

透明管型、病理管型、结晶、精子、酵母菌、粘液丝、细菌）

★2.检测原理：细胞形态学；采用机器视觉成像技术对尿中有形成分自动化调

焦检测，识别分类计数。沉渣检测速度：≥100T/h

3.样品量：≤2ml。

4.标本处理：全自动进样，不停机连续上样、出样，支持急诊样本优先。

5.自动染色：活体染色技术，细胞形态清晰，白细胞、管型等细胞识别率、检 出率更高

6.自动稀释：仪器具有样本浓稠自动稀释功能，细胞测试线性范围更宽

7.成份分类：尿有形成份采用实际检测结合智能软件技术准确分类。

8.临床报告：提供有形成份的数据信息和真实图像，为早期肾脏疾病或泌尿系统感染疾病的诊断和预后判断提供依据，观察疗效。

9.数据存储：≥5000 个检测结果。

10.数据通讯：双向通讯。

11.其他功能：配有急诊插入、条码自动识别、在机实时人工图像复检功能

12.能储存实时图片和提取功能,便于教学,培训和研究

★13. 全自动尿有形成分分析模块和全自动尿干化学分析模块通过轨道连接，为保障 其兼容性、实际运用的流畅性，两者为同一品牌，结果能进行自动交叉互检，实现一次进样可取得完整综合数据

14.提供含安装调试、人员培训、实验室场地设计规、运行所需的 UPS、操作电脑、报告打印机等相关服务及设备

（四）全自动微量元素分析仪

检测方法：采用卫生部标准方法微分电位溶出法检测铅、镉、铜；采用极谱法检测锌、铁、钙、镁、锰等微量元素。

标本：全血、血清等

技术指标：

|  | 电位溶出 | 极谱 |
| --- | --- | --- |
| 1、检测下限 | ≤0.1µg/L【对Pb（Ⅱ）】 | ≤ 5×10-8mo1/L |
| 2、重复性误差 | RSD＜3% | RSD＜1% |
| 3、校准曲线的精密度 | RSD＜8% | RSD＜2% |
| 4、线性关系 | R≥0.9990 | R≥0.9990 |

性能指标：

★1、标配不少于80个测试位，双转盘极谱、溶出独立控制，并可同时检测。

- 每小时检测不少于300项（同时检测8种元素）。

- 采血量仅需40微升。

★4、无须乙炔气体，极谱模块需无汞化设计:无汞污染和汞毒害。（响应文件中提供证明材料）

- 样本处理简单:极谱端和溶出端均无需放置、无需离心、无需沉淀。

6、样本、试剂自动吸取、混匀；自动检测、自动倒废液。

7、自动定标和质控，自动检测，保证结果的准确性。

8、电极系统、测量杯及取样针自动清洗。

9、智能报警系统：检测过程中出现异常自动报警、试剂液面不足自动报警。

10、防碰撞安全保护功能，探针碰撞自动停止，避免探针损坏。

11、样本换盘自动提示。

12、急诊样本可以随时任意插入，优先检测。

13、超敏电极：采用超敏玻碳电极，确保测量结果的精度。

14、固体参比微电极技术：无需添加溶液，免维护。

15、软件自动寻峰，避免手动寻峰对测量结果的影响。

16、具有背景自动扣除功能，有效降低检测限10倍以上。

17、动态显示试剂信息、样本结果，系统各单元状态实时诊断。

18、CAN总线控制技术：增强各模块数据通信实时性，提升内部自检能力，实现高可靠性和灵活性。

19、溶出模块电极超敏复合化：减少试剂用量，实现封闭测量，避免对样品的污染。

（五）全自动粪便分析仪

- 工作原理：利用机器视觉技术分别对大便的颜色、性状、胶体金检测卡、镜下有形成分进行实景采图，结果自动进行识别、分类与计数；

- 送样装置：轨道式送样，一次性可批处理50个标本；

- 样本前处理：仪器全自动完成样本稀释、搅拌、富集、过滤、加样。

- 粪便标本采集处理器：样本传送、检测及回收过程全密封，可气动传输。

- ★金标卡检测：自动任选组合检测1-10个不同项目；采用一次性“弹夹式”设计包装；孵育位≥75个。

- 全自控数码显微镜：全自动实现高低倍物镜自动转换、视野清晰度自动调焦、左右运动扫描流动计数池、逐行运动扫描流动计数池、聚光镜强弱光调节、灯光采用LED冷光源。

- ★计数板：镜检使用一次性计数板，避免流动计数池堵塞造成样本间的交叉污染；可容纳6个样本同时排队沉淀；计数板贮存仓容量：≥150个。

- 集中审核功能：仪器自动从CCD所拍图片中识别截取单个有形成分的图片，分类集中排列，方便审核；

- ★检测速度：综合速度≥90个样本/小时；

- 急诊功能：特设急诊位，急诊标本自动传送，自动检测；

- 报告方式：以数据、图像和文字描述相结合的方式发出综合报告，为临床诊断提供全面参考信息；

- ★有形成分回收率：≥90%；

- 携带污染率：浓度（4600～5400）个/µl：≤1个/µl；浓度（9200～10800）个/µl：≤2个/µl；

- 质控：具备仪器生产厂家同一品牌的粪便隐血质控、粪便转铁蛋白质控、粪便分析细胞、虫卵质控，并取得CFDA注册证（证书无需在响应文件中提供，供货前提供给采购人核查）。

- 数据接口：双向通讯接口，方便数据传输；可联机科室及医院计算机网络，实现分析报告无纸化传输；

（六）全自动电化学发光分析仪反应原理：电化学发光免疫分析

1.系统组成：控制单元：包括Window XP embedded操作系统，触摸屏

处理单元：包括样本试剂区、反应测量区、供应区

2.测试速度：86测试/小时

3.试剂通道数：18个，可放置不同18种试剂，试剂仓温度20℃±3℃

4.样本类型：血清、血浆、尿液、其它

5.样本输入/输出：30个样本/盘，样本盘为连续加样模式

急诊优先，可选择在样本盘上任何位置

6.样本反应量:10 – 50 μL  根据每个项目不同而异

7.样本凝块检测功能:液面感应功能和样本凝块检测功能

8.试剂系统:试剂上机稳定可达8周

试剂液面水平自动检测功能

最大稀释比例达1:100

试剂盒附有二维条码，储存试剂、定标等信息

9.硬件:一次性的反应杯和吸头避免交叉污染，自动抛弃

32个孵育位(37℃±0.3℃)

废液可自动排放

10.控制单元:PC奔腾4处理器，屏幕触摸式键盘界面，15色SVGA触摸屏控制

可提供在线维修服务功能

可外接鼠标

11.水/废液  容量 :水质要求：< 10 μS/cm 或者> 0.1 mega ohm,无菌

水耗（近似）：3 L供250测试，12 mL/循环

系统储水容器：3 L

废液储存容量：4 L

12.反应杯/TIP头容量:可存放3个TIP/CUP架（每架可置放120个TIP头和60个反应杯）

固体废物容量：1100 TIP头和反应杯

（七）全自动医用PCR分析系统（Xpert分子诊断）

1.概述

1.1系统使用实时定量PCR技术来完成诊断的目的。患者样本的核酸提取、扩增和检测在同一个处理单元中自动完成。整个系统包含处理单元和电脑。

2.功能特点

★2.1系统能够直接从患者样本中提取核酸。处理单元自动将提取出的核酸应用于核酸扩增和检测的后续步骤。以上的三个步骤（核酸提取、扩增和检测）在获得最终结果前无需人工操作。

2.2可随机访问。对于不同核酸目标的检测可在同一台仪器内同时进行。

2.3可运行在此系统上的检测满足以下需求（等）：

★1)可直接从直取的患者标本中检测沙眼衣原体（CT）和淋球菌（NG）。

2)可直接从直取的患者标本中检测产毒艰难梭菌tdcB基因。

3)可直接从直取的患者标本中检测甲氧西林耐药的金黄色葡萄球菌。

4)可直接从直取的患者标本中检测甲型流感病毒（Flu A）、乙型流感病毒（Flu B）和呼吸道合胞病毒（RSV）。

5)可直接从直取的患者标本中检测几类碳青霉烯基因（KPC,,NDM,VIM,IMP和OXA-48）。

6)可直接从患者痰液或痰沉淀标本中同时检测结核分枝杆菌复合物（MTB complex）和利福平耐药基因（rpoB）。

7)可直接从直取的患者标本中检测人类免疫缺陷病毒（HIV-1）可在一个全整合的试剂盒中全自动完成RNA提取、纯化、逆转录以及cDNA实时定量检测。

2.4核酸提取、核酸扩增和目标检测在一个独立封闭的试剂盒内完成，以最小化扩增和样本污染的可能性。

2.5系统不需要放置在负压PCR实验室内，可被放置于病房或常规的病理实验室。

★2.6对于沙眼衣原体（CT）、淋球菌（NG）检测，从尿液、宫颈拭子标本加入到系统中到获得检测结果的时间不多于90分钟；无需等待批量上机检测。

2.7条目2.3部分列出的检测项目得到CFDA的认证的认证，以用于体外诊断用途。

3.处理单元参数

3.1 6色实时定量荧光检测，检测和激发波长如下：

| 通道 | 激发 (nm) | 发射 (nm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 375-405 | 420-480 |
| 2 | 450-495 | 510-535 |
| 3 | 500-550 | 565-590 |
| 4 | 555-590 | 606-650 |
| 5 | 630-650 | 665-685 |
| 6 | 630-650 | >700 |

3.2荧光染料浓度检测下限 >1 nM。

3.3温控参数：

1)加热速率 （最大）： 从 50°C 到 95°C是10°C/秒

2)冷却速率 （最大）： 从 95°C到 50°C 是2.5°C/秒

3)温度持续时间精度： 设定的时间± 1.0 sec

4)温度精度： 从 60°C到 95°C是± 1.0°C

3.4GeneXpert R2 IV系统主机尺寸为：28.2 cm (W) *30.5 cm (H) *29.7 cm (D)

4.电脑与软件

4.1随系统提供笔记本或台式电脑，用于控制系统主机并报告检测结果。

4.2 14寸及以上LCD显示屏。

4.3 Intel Core2 Duo 1.6 GHz或以上CPU。

4.4 120 GB或以上硬盘。

4.5软件可提供HL7或ASTM界面，用于连接LIS系统。

4.6配置扫描仪，可用于扫描条码以输入患者或样本信息。

4.7患者ID、样本ID及检测结果可储存于电脑中以便于追踪。

5.指令与标准

分析系统符合下列实验室设备标准：

5.1 IVD体外仪器指令98/79/EC

5.2 EMC指令，89/336/EEC

5.3 LVD73/23/EEC

5.4 WEEE指令2002/96/EC

第4包：

（一）全自动流式荧光发光免疫分析仪

★1.检测原理  流式荧光发光技术，支持多重检测

★2.检测速度	每小时 120-4000 测试（依据试剂盒的联检指标数而定，检测速度为 120 样本数×联检指标数），首次报告时间＜40 min

3.处理方式	 自动管式处理方式，支持急诊样本随时优先插队

4.反应区 反应杯容量76 个,温度准确度：＜0.5 ℃,温度波动：＜1 ℃

★5.样品区 样品管容量：普通样本位≥125个，可使用多种采血管，支持样本条码扫描,急诊样本位≥15个，可使用多种采血管,支持样本自动稀释

★6.检测能力 可执行多项目联合检测，根据检测试剂盒的不同，可完成在一次检测流程中，完成2-16个项目的检测。

7.试剂区 25 个试剂位；支持二维码,带试剂冷藏功能（4—10℃）

8.耗材区 一次性样本 Tip，无交叉污染,Tip 头≥600 个；反应杯≥600 个

9.定标方式 定标类型：批定标,定标模式：2 点或多点定标

10.可开展项目	包括肿瘤标志物联合检测，优生优育torch检测、自身免疫抗体十六项联合检测，血管炎三项联合检测，抗磷脂谱抗体联合检测等

11.软件系统 数据管理软件：集仪器操作及分析于一体,仪器维护软件：开机、清洗、关机等日常维护操作，具有提醒功能,具有自动校正和质控功能

12.连接和拓展	支持 Lis/His,支持连接兼容式或开放式生化免疫流水线

（二）肝素结合蛋白分析仪

1.检测方法学：全定量免疫荧光法；

2.检测速度：100T/h，反应时间：3~15min/T；

3.样本类型：全血，血清，血浆，末梢血及预稀释标本；

★4样本管类型自动识别，原始管上样，全血不需脱帽；

5.样本进样：每个样本架加载10个样本，一次性可装载5个样本架，并可连续添加；

★6.反应卡堆栈区：可同时上机16个项目，满载上机320个测试；

7.试剂瓶位：16个；

★8.具有自动混匀：两种混匀方式，以适应不同样本类型需求（摇摆混匀和抽吸混匀两种方式）；

9.反应杯区：一次性加载量192个+80个；

10.需具有冷藏系统（8-12℃），具有温湿度控制系统，无需停机即可更换耗材；

★11.检测项目：生长刺激表达基因2蛋白，肝素结合蛋白（HBP），CRP等；

12.支持2D条码扫描，具有样本和试剂自动识别；

13．具有样品穿刺加样及试剂加样、反应板存储、转移、温育、反应及检测功能；

14．样本、试剂实时条形码管理，支持样本、耗材、试剂连续自动加载；

15．支持实验项目动态跟踪，实时查询实验项目进度和实验结果查询，支持Lis/His接口协议。

四、报价要求

本项目采用总价包干，报价包括为完成本项目而产生的全部费用，采购人后期不再追加任何费用，请供应商谨慎报价。