采购需求

（仅供参考）

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 供货安装并验收合格后30个工作日内支付合同金额的50%，验收合格一年后支付合同金额的40%，余款待免费质保期满后一次性无息付清。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥市，采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后三个月内 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起两年 |
| 5 | 技术参数及要求 | ★条款须满足或优于谈判文件要求，否则响应无效；非★条款由谈判小组讨论后酌情评审。 注：响应文件中提供能反映★条款的相关证明材料，相关证明材料的形式包含但不仅限于：医疗器械注册证（含附表）、检验报告、技术彩页、技术白皮书、官网截图（提供其中之一即可）等，否则视为负偏离（建议供应商对所提供证明材料进行对应标注，以方便谈判小组评审）。 |

二、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲全自动血细胞分析仪 | 2 | 台 | 工业 | 进口 |
| 2 | ▲特定蛋白分析仪 | 2 | 台 | 工业 | 国产 |
| 3 | 维生素检测仪 | 2 | 台 | 工业 | 国产 |
| 4 | 低温冷冻离心机 | 1 | 台 | 工业 | 国产 |
| 5 | 高速离心机 | 1 | 台 | 工业 | 国产 |
| 6 | 自动脱盖低温离心机 | 1 | 台 | 工业 | 国产 |
| 7 | 全自动血沉分析仪 | 1 | 台 | 工业 | 国产 |
| 8 | 电热恒温培养箱 | 3 | 台 | 工业 | 国产 |
| 9 | 电热恒温水槽 | 2 | 台 | 工业 | 国产 |
| 10 | 尿液干化分析仪 | 2 | 台 | 工业 | 国产 |
| 11 | 生物显微镜 | 5 | 台 | 工业 | 国产 |
| 12 | 生物安全柜 | 2 | 台 | 工业 | 国产 |

三、技术参数及要求

（一）全自动血细胞分析仪

1、检测速度：CBC+DIFF≥70/小时，CBC+DIFF+RET≥30/小时，具备自动进样功能

2、检测参数：血液报告参数≥35个，体液报告参数≥6个

3、用血量：全血进样量≤25ul；预稀释模式用血量≤20ul，进样量≤70ul；

4、白细胞计数：采用激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰

5、低值白细胞检测：当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式，使白细胞检测颗粒数比普通检测模式增加2倍，结果准确、可靠。

6、血小板计数：至少具有两种方法进行血小板的定量计数

7、网织红细胞检测功能：使用核酸荧光染色及流式细胞技术，具有全自动网织红细胞定量计数和对网织红细胞成熟度的分类。

★8、网织红细胞血红蛋白功能：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，为报告参数。

9、体液检测速度：≥30样本/小时;

10、可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数,并对白细胞进行分类；

11、体液检测中具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能；

12、线性范围：全血检测要满足WBC：0-440×109/L；RBC：0－8.6×1012/L；PLT：0-5000×109/L

★13、血液质控品：免费质保期内，定期免费提供原厂配套的具有注册证的高、中、低三个水平的质控品，质控项目覆盖所有报告参数；体液质控品：免费质保期内，定期免费提供原厂配套的具有注册证的高、低两个水平的质控品，质控项目覆盖所有报告参数；校准品：免费质保期内，定期免费提供原厂配套的具有注册证的校准品，校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET。

16、实时网络通讯系统：具有实时在线网络质控功能，通过室内质控实现实时的室间质评。

17、正确度（静脉血）：白细胞：≤3.0%；红细胞：≤2.0 %；血红蛋白：≤2.0%；血小板≤5.0 %。

18、具有自动复检功能，并能自动追加自动检测项目；

19、流程控制：附带流程控制软件Labman，含三大功能：复检规则设定、数据统计功能（假阴性、假阳性，复检率等）、复检信息管理功能。

（二）特定蛋白分析仪

1、检测原理：散射比浊法。

★2、检测项目：超敏 C 反应蛋白(hs-CRP)；血清淀粉样蛋白 A(SAA)。

3、样本类型：全血、血清、血浆、稀释血。

4、进样方式：具备轨道自动进样功能，可一次装载不少于50个样本。

5、急诊位≥1个，具备急诊优先功能。

6、试剂位≥4个。

7、反应位≥50个。

8、存储功能：系统可存储≥100000 组数据。

9、工作环境温度：10-30℃，相对湿度≤80%。

10、输入功率：500VA。

11、 自动化程度：全自动(全自动进样、自动摇匀、自动穿刺采样、自动检测，自动打印报告)。

★12、最高检测速度：≥180 T/h。

13、样本重测功能：具有自动稀释，高值重测功能。

14、试剂针：具有液面探测、竖直防撞功能。

15、试剂臂：具有水平防撞功能。

16、样本针：具有堵针检测功能。

17、样本臂：具有水平防撞功能。

18、条码功能：内置条码扫描仪，外置条形码扫描枪，支持样本信息自动输入。

19、定标功能：支持 RFID 数据输入，支持多点定标。

20、质控功能：可显示质控品信息，质控月份并绘制质控图。

21、试剂制冷仓：试剂制冷仓可以控制在 2-8℃，支持 24 小时不间断制冷。

22、反应杯清洗：反应杯可重复使用，自动清洗。

23、故障提示：具有故障提示功能。

24、携带污染率：≤0.5%。

25、测量准确度：≤±5%。

26、临床项目批内精密度：测定浓度范围为 20mg~60mg/L的hs-CRP 血清样本，CV≤5%。

27、显示功能 ：≥10.1英寸彩色触摸屏，显示引导菜单、样本操作、提示信息和测试结果。

28、打印功能：支持热敏打印，可连接 LISE系统打印报告

29、通讯接口：网口和 RS-232 串口，支持与医院信息系统(如 LIS 系统)双向通讯，互传数据。（采购人负责协调医院信息系统接口开放，费用包含在报价内）

（三）维生素检测仪

★1、检测项目：至少包括维生素A、B1、B2、B6、B9、B12、C、D、E共9项。

2、样本量：样品需要量少，维生素9项目检测需要全血量应≤100μL；﻿

3、样本要求：全血。

4、分辨精度：

电流零点对应的电位绝对值不大于2mV；

起点电位与初始电位设定值相对偏差的绝对值不大于2％；

终点电位与终止电位设定值相对偏差的绝对值不大于2％。

5、样品前处理：无需样品前处理,只需将血样滴入仪器专用测试液即可。

6、检测时间：≤80s每项。

7、最小可测浓度：1.7×10-12 mol/L。

8、线性相关系数：各项目检测的相关系数CR≥0.995。

9、重复性：各项目检测的变异系数CV%≤10%。

（四）低温冷冻离心机

1、最高转速：≥4500r/m；最大相对离心力：≥3524×g

2、水平转子配置：300ml×4、5ml（真空管）×56个、15ml（尖底带盖）×28个、50ml×8个

3、定时范围：1 分～99 时 59 分 59 秒；噪音：≤56 dB

4、转速精度：±10 rpm; 温控范围：－20℃—40℃，温控精度：±2℃

5、微电脑控制、LCD 液晶显示，交流变频电机驱动

6、门盖采用双锁杆设计，磁感应门锁，电动开门，运行更加安全可靠

7、具有自动平衡装置和自动平衡保护，不平衡偏重最大可达30克

8、全钢制结构，不锈钢离心腔

9、两种计时模式可选：运行开始计时和到达设定转速开始计时，切换方便

10、提供≥9种升、降速率选择模式，提供≥10种工作模式选择，可自由编程、调用。

（五）高速离心机

1、最高转速：≥21000rpm，最大相对离心力：≥23198×g

2、转速精度：±100rpm

★3、噪音：≤55dB

4、定时范围：1分～99时99分59秒

5、温升指标：≤8℃（最高转速运行20分钟）

6、角转头容量：≥10ml*12

7、微电脑控制、LCD液晶显示、交流变频电机

8、≥9种升、降速率选择，≥10种自定义工作模式选择，可自由编程、调用

9、两种计时模式可选：运行开始计时和到达设定转速开始计时，切换方便

10、转速/离心力互设、同步显示

11、全钢制结构，不锈钢离心腔

12、门盖采用双锁杆设计，磁感应门锁，电动开门，运行更加可靠

13、自动识别转子，超速保护

14、风冷排风设计，温升低、噪音小

15、运行中可随时更改参数，无需停机

16、转头使用记忆功能，转头达到使用寿命后机器会报警提示，防止安全隐患

（六）自动脱盖低温离心机

1、最高转速：≥4200r/m；最大相对离心力：≥3505×g

★2、水平转子配置：600ml×4、5ml（真空管）×96个带自动脱帽、15ml（尖底带盖）×40个

3、定时范围：1分～99时59分59秒；噪音：≤56 dB

4、转速精度：±10 rpm；温控范围：－20℃—40℃，温控精度：±2℃

5、微电脑控制、LCD液晶显示，触摸键设定工作参数

6、交流变频电机驱动，免维护，寿命长

7、门盖采用双锁杆设计，磁感应门锁，电动开门，断电有应急开锁孔，运行更加安全可靠

8、设有平衡保护传感器，超过允许偏差会报警提示并自动停机

9、全钢制结构，不锈钢离心腔，进口制冷压缩机

★10、两种计时模式可选：运转计时和到达设定转速开始计时

11、提供≥10升、降速率选择模式，≥10种工作程序设定

★12、吊杯防脱落设计，带锁止卡簧，清洗消毒可用专用工具取下

13、制冷压缩机，高效无氟环保制冷剂

14、带预制冷功能，可快速降低腔内温度

（七）全自动血沉分析仪

1、仪器组成：主要由红外发射器，红外接收器组成检测机构，单片机控制数据处理系统，检测系统驱动装置，液晶显示屏，内置热敏打印机和电源（SELV）适配器组成。

2、检测范围：0—120 mm/h（魏氏法结果）；

3、加样允许误差范围：50mm-64mm ；

4、检测样本数：最多可同时检测≥20个样本；

5、最大检测速度：≥40个样本/小时

6、机箱温度测量准确度：在15℃-30℃范围内偏倚不超过±2.5℃；

7、上样方式：随机插入样品位，随时进行检测；

8、结果输出：显示和打印样本号（序号）、魏氏法检测结果及动态血沉曲线；

★9、具有选择环境温度补偿功能。当选择该功能时，可对室温18℃—30℃的检测结果根据血沉校正表修正到18℃时的数值；

10、可储存不少于150个样本的检测结果,包括样本号（序号）、血沉值和动态曲线；

11、有断电保护功能，突然断电时，自动保存已完成检测的检测结果；

12、仪器配制内置热敏打印机，具有自动、手动打印选择功能；

13、通讯接口：RS-232串行接口。

14、允许输入红细泡比容（HCT）值，并自动计算出血沉方程K值。

（八）电热恒温培养箱

1、容积：约160L

2、定时范围：1-9999min

3、电源电压：220V，50Hz

4、控温范围：RT+5~65℃

5、温度波动度：±0.5℃

6、温度均匀度：±1℃（37℃）

7、温度分辨率：0.1

8、消耗功率：≤400W

9、工作尺寸：约500×500×650mm

10、外形尺寸：约600×620×910mm

11、载物托架（块）：2块不锈钢内胆。

12、微电脑智能控温仪，LED显示设定温度和箱内温度，具有因停电、死机状态、数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能，具有超温、传感器故障、漏电、过流保护、声光报警功能，具有定时功能。

13、外门带有观察窗或双层门结构，内胆采用镜面不锈钢，四角圆弧易清洁。

14、品牌循环风机和加热管组成的热风循环系统，使箱内温度均匀。

15、独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外（选配）；（选配内容不在本此报价内）

16、升级型多段液晶彩色显示智能控温仪除以上功能外，多种参数一屏显示，菜单式操作界面。多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程。可以进行温度梯度控制，可预设自动开机、待机、关机等功能（选配）；（选配内容不在本此报价内）

17、紫外杀菌系统，可定期对箱体内进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌，从而有效防止细菌培养期间的污染（选配）；（选配内容不在本此报价内）

18、可配RS-485接口，可连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化情况（选配）。（选配内容不在本此报价内）

（九）电热恒温水槽

1、适用范围：用作精密恒温和辅助加热之用。

3、容积：约30L。

4、电源电压：220V，50Hz。

5、控温范围：37-65℃。

6、消耗功率：600W-750W

7、温度分辨率：0.1℃。

8、温度波动度：±0.5℃。

9、采用不锈钢内胆、顶盖。

10、微电脑智能控温仪设定、测量同时显示，具有定时功能和超温断水报警功能。

11、带内置循环水泵，在加装外循环接口后，可向外输出恒温水流。

（十）尿液干化分析仪

1、测定原理：反射光电比色法

2、光源系统：采用冷光源测定系统

★3、测定速度：≥510条/h

4、试纸项目选择：兼容14项、13项、11项、10项

5、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白

6、可测ACR比值（尿微量白蛋白与肌酐比值），提示早期肾脏损害

★7、显示：≥5.5英寸触摸液晶显示屏，中英文操作界面，中英文测试结果并用符号单位、SI国际单位、常用单位表示

8、仪器能准确感应尿试纸条的数量

9、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内

10、打印：内置热敏打印机打印测试结果

11、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障

12、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部

13、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码

14、存储功能：≥9000个测量结果

15、校准功能：仪器配有试纸条校准功能

16、输出接口：仪器有RS-232接口，并口、USB端口，可实现Lis系统连接，

17、电源：可在100V—240V下工作

★18、配套尿试纸、质控液具有医疗器械注册证

19、成交供应商须提供本地化售后服务（响应文件中提供安徽省内售后服务点的地址及联系方式或承诺合同签订后即设立安徽省内售后服务点）

（十一）生物显微镜

★1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm。

★2、载物台：钢丝传动式机械载物台（无外漏支架式，耐用、移动平稳，避免割伤手指），带可移动刻度片夹，尺寸：120 × 132mm，行程为：76mm（X）× 30mm（Y）。

3、物镜转换器：4孔物镜转盘，内倾式，便于上样和滴加镜油。

4、聚光镜：阿贝聚光镜（带孔径光阑 N.A.1.25）。

5、目镜：10×（视野数≥20），屈光度可调。

6、观察镜筒：双目观察筒，瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，宽眼点调节范围，至少满足378mm-427mm的眼点调节范围。

7、物镜：平场消色差物镜4只，且符合以下参数：

4X（数值孔径 ≥0.10,工作距离≥27.8mm）；

10X（数值孔径≥0.25,工作距离≥8.0mm）；

40X（数值孔径≥0.65,工作距离≥0.6mm）；

100X（数值孔径≥1.25,工作距离≥0.13mm）。

8、照明系统：内置LED，寿命达20000小时。

9、防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜均做防霉处理。

10、显微镜便于搬运和储存安放。

（十二）生物安全柜

1、安全柜基本参数：

1.1分类：B2型，100%外排

★1.2内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。

1.3台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）

1.4风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s

1.5系统排风总量：1050m3/h

1.6过滤效率:送风和排风过滤器均采用品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

2、生物安全性：

2.1人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105

2.2产品安全性：菌落数≤5CFU/次

2.3交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

3、结构功能特点：

3.1安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁；

3.2工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全；

3.3工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；

3.4福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；

3.5柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

★3.6高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示；

★3.7电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，操作方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全；

3.8遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现；

3.9具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间；

3.10气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。

3.11前窗气流隔断设计：防止气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露；

3.12风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%

3.13报警系统：玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜声光报警

四、报价要求

本项目报总价，报价即完成本项目的全部内容的所有费用。