采购需求

（仅供参考）

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 供货安装并验收合格后30个工作日内支付合同金额的50%，验收合格一年后支付合同金额的40%，余款待免费质保期满后一次性无息付清。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥市，采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后30个日历日内 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起两年 |
| 5 | 技术参数及要求的响应情况 | ★条款须满足或优于招标文件要求，否则投标无效；非★条款由评委会讨论后酌情评审。 注：技术参数及要求中★条款明确要求提供证明材料的，投标文件中按要求提供证明材料扫描件；未明确要求的★条款，投标文件中提供能反映★条款的相关证明材料，相关证明材料的形式包含但不仅限于：医疗器械注册证（含附表）、检验报告、技术彩页、技术白皮书、官网截图（提供其中之一即可）等，否则视为负偏离（建议投标人对所提供证明材料进行对应标注，以方便评委会评审）。 |

二、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲液相色谱串联质谱仪 | 1 | 台 | 工业 | 进口 |
| 2 | 生物显微镜 | 3 | 台 | 工业 | 进口 |
| 3 | 包埋盒打号机 | 1 | 套 | 工业 | 国产 |
| 4 | 玻片打号机 | 1 | 台 | 工业 | 国产 |

三、技术参数及要求

（一）液相色谱串联质谱仪

1、技术参数及要求

1.1液相色谱部分

1.1.1二元高压梯度泵

★1.1.1.1流速范围：0.01-5.000mL/min，增量0.001mL

1.1.1.2流速准确度≤±0.1%

1.1.1.3流速精密度：≤0.1%RSD

1.1.1.4最大输液压力：≥9000 psi

1.1.1.5溶剂通道：至少4溶剂通道，支持更多的组合方式便于方法开发。

1.1.2自动进样器

1.1.2.1样品通量：≥100位2mL样品瓶

1.1.2.2交叉污染：＜0.004%

1.1.2.3进样准确度：≤±0.5%

1.1.2.4进样精密度：≤0.25%RSD

1.2串联质谱部分

1.2.1离子源

★1.2.1.1离子源（ESI/APCI）加热温度达到600℃以上，以保证良好的抗污染性能。

1.2.1.2离子引入接口设计：非毛细管接口，无需更换或清洗毛细管。

1.2.2质量分析器

1.2.2.1 Q1和Q3四极杆质量分析器稳定性高、抗污染能力强、高选择性。

1.2.2.2碰撞池：碰撞池加有轴向加速电场，能够有效消除中性粒子干扰，实现快速碰撞，提高离子传输效率以及碰撞反应稳定性，弯曲碰撞池能有效消除“记忆效应”，防止“交叉污染”

1.2.3检测器

1.2.3.1电子倍增器检测器

1.2.4检测性能

1.2.4.1质量范围: M/Z 5～2000amu

★1.2.4.2灵敏度：ESI(+)，1pg利血平，过柱检测，MRM离子对为m/z609＞195，信噪比 S/N＞500,000:1，CV＜5%；

1.2.4.3扫描速率：≥10000amu/s

1.2.4.4整套质谱使用氮气

1.2.4.5正负离子切换时间：≤25ms

2、数据处理系统

2.1质谱工作软件

2.1.1同一软件平台实现对液相色谱和质谱的控制，能够充分保证系统的整体性能以及应用、培训、维护等的简易性

2.1.2工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能，具备一键式触发全自动定量数据处理和报告能力。

3、产品配置：

3.1液质联用仪1套包括液相色谱：二元泵、脱气机、柱温箱、自动进样器；质谱：质谱主机、独立的APCI/ESI源）

3.2 数据处理系统（包括电脑硬件与软件）1套

3.3不间断稳压电源1台（10KV，2hr）

3.4.氮气发生器一台，匹配质谱使用；

3.5液质耗材：泵油4瓶、APCI/ESI喷针各5根；

（二）生物显微镜

1、研究级生物显微镜，可做明场观察，后期可添加荧光、暗场、相差、DIC、偏光等观察方式。

2、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm。

3、调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米。

4、观察镜筒：人机工程学倾斜角度可调三目观察筒，倾斜角度5-35度可调。

★5、照明装置：高亮度LED光源（功率≥14W, 光强大于100W卤素灯），寿命≥50000小时，带光强管理功能，带色彩矫正滤光片，镜下可得到卤素灯相同的色彩，消除蓝光影响、减少眼睛疲劳和伤害。

★6、平场消色差物镜：

4X（N.A.≥0.10，W.D.≥18.0）

10X（N.A.≥0.25，W.D.≥10.5）

20X（N.A.≥0.4，W.D.≥1.2  spring）

40X（N.A.≥0.65，W.D.≥0.60  spring）

7、载物台：右手载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，带手柄延长炳，手不离开桌面可实现操作，减少手部疲劳。

8、目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准。

9、物镜转换器：≥6孔编码型物镜转换器，与软件连接后能够保存物镜信息，随物镜转换能够自动校准标尺、自动切换物镜光强亮度。

10、聚光镜：阿贝聚光镜，NA≥1.1。

★11、可升级荧光：可本地化升级增加荧光装置，单层荧光激发块转盘位置≥8，具备复眼荧光照明技术。

12、可本地化升级≥26人共揽显微镜。

（三）包埋盒打号机

★1、除组织盒上载槽装置和输出装置外，整机采用一体化封闭式设计，设备四周均为平面板材包裹，无突出部件或尖锐部件，方便清理、维护。

★2、书写格式：紫外激光(波长：355nm），无需色带或喷墨，组织盒无需添加激光粉(镭雕粉)

3、书写内容:任意中英文、数字、BMP图片、二维码、Logo

4、书写格式:拖拽方式编辑（在组织盒打印区域可以任意打印)，支持多个模板

5、组织盒输出模式:FIFO/先印先出；

6、标配2种组织盒收集/输出装置，可根据应用场景灵活切换：

6.1集中打印装置：平台式组织盒收集装置，可自动排序≥28个

6.2即时打印装置：滑轨式组织盒输出装置，即打即取

7、转盘式的上载槽设计，具备6个组织盒上载槽位，可一次性装载≥450个不同颜色的组织盒（6个存储槽，≥75个/槽）。

★8、内容预览:支持同步预览，可在机器内置屏幕上实时预览。

★9、观察窗：于设备侧面或侧面板设置观察窗（不接受设备正面或前面板设置观察窗），规避激光光束对操作人员可能的照射或散射。

10、打印速度: 4秒/个

11、兼容LIS/HIS系统；亦可通过局域网设置，达成一台操作电脑远程控制多台组织盒书写仪工作；

12、投标文件中提供第三方有权机构出具的字符耐受度合格检测报告扫描件；

13、投标文件中提供第三方有权机构出具的空气检测报告扫描件。

（四）玻片打号机

1、操作界面：≥10.1英寸彩色触摸液晶屏，内嵌于设备前面板，方便操作,方便清洗维护。

★2、电脑配置：内置操作电脑及Windows系统，可无需通过外接电脑/平板/手机协助。

★3、书写格式：紫外激光(波长：355nm），载玻片无需添加激光粉(镭雕粉)。同时本设备在激光打印部位带有过滤装置，能有效去除激光打印产生的粉尘，保护医生健康。

4、书写内容:任意中英文、数字、BMP图片、二维码、Logo

5、书写格式:拖拽方式编辑（在载玻片油漆面打印区域可以任意打印），支持多个模板

6、载玻片输出模式:先印先出（先打印的玻片位于最上方，后打印的玻片依次位于下方），方便随时取用

★7、载玻片装载:采用弹匣式上载装置，每次装载≥150张/匣。装载完成后，上载装置可收纳入设备内部，有效阻挡灰尘污染玻片。

★8、载玻片输出收集量：标配玻片收集槽，单次可达150片

9、内容预览:支持同步预览，可在机器内置屏幕上实时预览。

10、标配二维码扫描器/扫码枪，实现即扫即打功能

11、打印速度: 5秒/个

12、可单机操作、亦可兼容LIS/HIS系统；亦可通过局域网设置，达成一台操作电脑远程控制多台载玻片书写仪工作

13、载玻片油漆涂层无需添加激光粉（镭雕粉）

14、设备正面的宽度＜280mm，节省台面空间

★15、投标文件中提供第三方有权机构出具的字符耐受度合格检测报告扫描件；

★16、投标文件中提供第三方有权机构出具的空气检测报告扫描件。

四、报价要求

本项目报总价，报价即完成本项目的全部内容的所有费用。