# 采购需求

# （仅供参考，最终以谈判文件为准）

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4.所投医疗器械须具有医疗器械注册证， 响应文件中须提供完整的证书扫描件，否则响应无效；

5.★条款须满足或优于谈判文件要求，否则响应无效；未标注“★”条款如出现负偏离或未响应的，由谈判小组讨论后酌情评审。

- 采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 供货安装并验收合格后30个工作日内支付合同金额的50%，供货安装并验收合格一年后支付合同金额的40%，余款待免费质保期满后一次性无息付清。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥市妇幼保健院，采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后90个日历天内 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起两年 |

## 二、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物显微镜 | 1、光学系统：UIS2 光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm。 ★2、低位载物台：钢丝传动，无齿条结构，载物台高度≤140mm，双手不离开桌面即可进行载物台的XY移动，移动范围 (X×Y)≥76 mm × 52 mm，可单手快速滑入滑出样品。 3、 调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )；细调焦旋钮最小调节幅度≤2.5μm。 4、聚光镜：通用7 孔位聚光镜，分别是 BF (4-100X), 2X, DF, Ph1, Ph2, Ph3, FL；具有聚光镜孔位锁。 5、照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命≥60000小时。 6、三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，目镜：10X，视场数≥20；分光：50/50固定。 7、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘，便于放置标本。 8、物镜：平场消色差相差物镜，满足以下参数，提供原厂彩页供核对 10X（N.A.≥0.25，W.D≥10.6mm） 20X（N.A.≥0.4，W.D≥1.2mm） 40X（N.A.≥0.65，W.D≥0.6mm） 100X（N.A.≥1.25，W.D≥0.15mm） ★9、人机工程学载物台和目镜位置：从眼点位置可大范围观察载物台表面，使用户舒适放置和查看载物台上样品。 载物台旋钮和调焦旋钮靠近，可在调焦同时单手轻松控制载物台移动。 ★10、定位销锁定功能：载物台 XY 移动可锁定、孔径光阑可锁定；切换放大倍率无需调整聚光镜。 11、所采用光学元件均为环保无铅玻璃。 | 5台 | 工业 | 进口 |
| 2 | 液氮灌 | 1、★箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料 2、液氮容量：≥47升 3、液氮罐瓶颈: 小于13 cm 4、静态保存时间：≥ 121 天 5、标配6个不锈钢吊桶，可容纳1.2/2ml冻存管不少于1512个；0.5ml 麦管不少于 4500 根 6、可选配低液位报警器，当液位低于设定高度时，发出声光报警，该报警器具有远程报警接口，可连远程报警设备 7、罐体高度*直径: 不大于68* 51cm 8、★具有安全锁扣设计，充分保证样品安全 9、空罐重量：不大于18kg | 5台 | 工业 | 进口 |
| 3 | 高速离心机 | ★1、24×2ml转子转子运行时最高转速不小于15060rpm，最大相对离心力不小于 21,300xg。 2、转子在最大承载时，加速至最高转速的时间短于15s，最高转速减速至0的时间短于16秒。 3、离心时间最高可设定至99分钟，或连续运行。 ★4、具备定速记时功能，可在达到设定转速后才开始倒数计时。 5、可显示离心时间，转速和离心温度。 6、可用旋钮编程离心时间和转速。 ★7、3个快速程序键，Short瞬时离心无需长按键。 8、可进行相对离心力（rcf）和转速（rpm）的切换显示。 9、铝制转子，耐化学腐蚀。转子可在 121C 高温高压灭菌20分钟，杜绝污染。 10、转子识别程序，可自动识别2.0ml角转子、PCR水平转子。 ★11、在最高转速时，噪音也非常低，小于56dB。 12、配置：离心机主机1台，含气密性转子盖的24×2ml角转子1套 | 8台 | 工业 | 进口 |
| 4 | 高速低温离心机 | 1、温度范围：-11°C－ 40°C 。 2、可以预先设定离心机制冷时间和日期，具备快速制冷功能，即使在最高转速时，也可保持 4°C。 3、最大转子容量：48×1.5ml,6×50ml,2×MTP板 ★4、最大相对离心力不小于 30,130xg。 5、离心时间最高可设定至99分钟，或连续运行。 ★6、6×15ml+6×50ml复合角转子（CRF大于7,700xg）(该复合转子需提供实物图片证明扫描件) ★7、具备定速记时功能，可在达到设定转速后才开始倒数计时。 8、单独的瞬时离心按键。 ★9、内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止锈蚀。 10、具有电源断开后能够紧急手动开盖功能；无刷免维护驱动，自动锁盖功能。 11、快速锁定转子，仅需1/4圈即可关盖，节约时间，降低重复性劳损。 12、铝制转子，耐化学腐蚀。转子可在 121°C 高温高压灭菌20分钟，杜绝污染 | 2台 | 工业 | 进口 |
| 5 | 生物安全柜(内排) | 一、技术参数 1、安全柜基本参数： （1）分类：A2型，30%外排，70%循环 （2）内部尺寸≥（L×D×H）内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。 ,台面距离地面高度：750mm （3）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s （4）系统排风总量：360 m3/h （5）照明：≥1000lx （6）过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995% 2、生物安全性： （1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 （2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 （3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 二、结构功能特点： 1、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化； 2、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平； 3、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改； 4、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全； 5、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命； 6、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全；遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现全； 7、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率； 8、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10% | 4台 | 工业 | 国产 |
| 6 | 生物安全柜(外排) | 一、技术参数 1、安全柜基本参数： （1）分类：B2型，100%外排， （2）内部尺寸≥（L×D×H）内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。 ,台面距离地面高度：750mm （3）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s （4）系统排风总量：1050 m3/h （5）照明：≥1000lx （6）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995% 2、生物安全性： （1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 （2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 （3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 二、结构功能特点： 1、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化； 2、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平； 3、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改； 4、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全； 5、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命 6、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全；遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现全； 7、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率； 8、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10% | 4台 | 工业 | 国产 |
| 7 | 实时荧光定量PCR仪1 | 1、★样本容量 96×0.2ml离心管,适应12×8联管，独立进样系统实现不同反应程序的同时运行 2、光源：超高亮度LED 3、检测器：高灵敏度光电传感器，贴壁检测，无需ROX荧光校准 4、灵敏度：低至1个拷贝 5、检测动力学范围 100-1010 6、反应容积 5—100μL 7、★检测的荧光素及染料F1：FAM,SYBR GREEN； F2： VIC,HEX,JOE,TET,YELLOW； F3:CY3； F4:ROX； F5:CY5； F6:CY5.5； F7:选配； F8：选配； - 激发光波长 F1:470nm F2:523nm； - F3:571nm； - F4:624nm； - F5:655nm； F6:675nm； F7：选配 F8：选配 9、热盖：自动进样，电子自动热盖； 10、温度范围 9-100℃ 11、温度梯度范围 1~36℃ 12、控温模式：半导体热电模块 13、均匀性 ±0.1℃ 14、温控精度 ±0.1℃ 15、升温速率（MAX） ≥6.5℃/s 16、降温速率（MAX） ≥6.5℃/s 17、热盖温度范围 30-120℃ （可调默认105℃） 18、荧光强度检测重复性 CV≤0.5% 19、样本检测重复性 CV≤0.5% 20、样本线性：线性回归系数r ≥0.999 21、荧光线性：线性回归系数r≥0.999 22、自动预警：仪器可实现污染自动预警 23、仪器通讯接口：USB 2.0，仪器可选平板电脑，可实现远程无线控制 24、操作系统（中标后根据采购人要求安装） Windows Vista /7/8/10 25、输入电源 100-240V ~ 50/60Hz 500W 26注册认证 NMPA | 2台 | 工业 | 国产 |
| 8 | ▲实时荧光定量PCR仪2 | 1.样品通量：≥96孔 2.★升温速度：≥4.4℃/s 3.可测体积：10～100µl 4.温控范围：37℃～95℃ 5.★温度均一性：±0.1℃ 6.★光源：高强度氙灯 7.★检测通道：≥6通道 8.监测功能：实时动态扩增和检测，能针对扩增情况随时增加循环数目的便利功能 9.光学检测：冷CCD，可同时扫描96个反应孔，无需移动光路扫描检测 10.灵敏度：0.1 nmol/l荧光素（20 µl反应容积），可检测单拷贝基因 11.重复性：CV ≤0.15% （50 nmol/l 荧光素）；样品检测CV≤0.3% 12.精确性：无需ROX校正，可做1000和2000拷贝的区分，置信区间≥99.8% 13.检测模式：荧光染料、水解探针、杂交探针、单探针、分子信标 14.应用分类：绝对定量，相对定量，阴性/阳性结果自动判定，熔解曲线法基因分型，基因扫描法基因分型，高分辨率熔解曲线法SNP分析 15.加热方式：银质温控模块（Peltier-半导体元件+THerma-BaseTM技术） | 2台 | 工业 | 进口 |
| 9 | 恒温试管架 | 1.可手持式试管加热器。 2.可插入六支FALCON圆底试管。 3.试管装载为斜体15度设计，避免含有卵子的液滴直落管底。 4.试管保温长度7.5cm，有效保护取卵液37℃温度。 5.前面板为全透明保温设计，方便观察管内液位变化。 6.面板上有LED灯光设计，通过颜色变化提示设备工作状态。 7.专业的分离式微电脑电源，在稳定供电同时实现温度校准。 8.主机采用绝缘防水设计，无按键、全自动运行。 9.适用电压：100-240V。 10.功率：18W。 11.体积：宽15cm*高10cm*厚3.6cm。 12.重量：约700g。 13.使用环境温度：+5℃到35℃。 | 3台 | 工业 | 进口 |

## 三、报价要求

本项目各包报总价，报价包含完成对应包别所需的全部费用。中标后采购人不再另行追加任何费用，供应商应自行考虑报价风险。