# 采购需求

# （仅供参考，最终以招标文件为准）

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4. 所投医疗器械须具有医疗器械注册证，投标文件中须提供完整的证书扫

描件，否则投标无效。

5.标注“★”条款为产品关键性能参数，投标人须完全满足或优于招标文件要求，否则投标无效。未标注“★”条款如出现负偏离或未响应的，由评标委员会讨论后酌情评审。

6．技术参数及要求中，标注“提供相关证明材料”的条款，投标人需在投

标文件中提供能体现该条款要求的证明材料扫描件，如：医疗器械注册证、检

测报告、技术白皮书、产品彩页、功能截图、说明书、官网截图等，提供其中

之一即可，否则视为负偏离（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参

数进行标注）。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 供货安装并验收合格后30个工作日内支付合同金额的50%，供货安装并验收合格一年后支付合同金额的40%，余款待免费质保期满后一次性无息付清 |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥市妇幼保健院，采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后90个日历天内 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起两年 |

## 二、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 数量 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲子宫内刨削器 | 2 | 进口 |
| 2 | 宫腔检查镜 | 9 | 进口 |
| 3 | 宫腔电切镜 | 3 | 进口 |
| 4 | 膨宫机 | 2 | 进口 |
| 5 | 妇科工作站 | 1 | 进口 |

## 三、技术参数及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲子宫内刨削器 | 1 冷刀宫腔镜系统 1套 ★1.1 视角：6°设计，保证所有操作在可视下进行 ★1.2 视场角≥90° 1.3 柱状晶体镜，非球面镜，蓝宝石镜面，可高温高压消毒 1.4 目镜和操作鞘平行，标准目镜接口，保证操作便捷性 1.5 可360°旋转镜鞘，直径≤24Fr，外部带厘米刻度 1.6 带LUER灌流接口 2 冷刀手术器械1套 2.1 剪刀1把，可旋转， 可拆卸，带电凝连接头，双动剪刃， 直径3 mm， 长360mm 2.2 抓钳1把，可旋转， 可拆卸，带电凝连接头，双动钳头， 直径3 mm， 长360mm 2.3 抓钳1把，“老虎钳口”，可旋转，可拆卸，双动钳口，直径3mm，长 360mm 2.4 剪刀1把，尖头，单侧钳口活动，直径3mm 2.5 活检钳1把， 双动钳口，直径3mm 2.6 抓钳1把，双动钳口，直径3mm 2.7 双极电凝棒1根 2.8 双极导线1根 2.9 导光束1根：长230cm， 直径3.5mm 2.10 密封帽1包 3 动力刨削主机1套，动力刨削手柄1套，刨削刀头3根 3.1 自动识别器械，即插即用 3.2 可手动设置最高限速 3.3 面板可同时液晶显示最高转速与实际转速 3.4 脚踏控制：无级变速 ★3.5 最高转速≥35000转/分 3.6 兼容妇科动力系列机型≥3种 3.7 可与≥2款冲洗吸引泵机型实现双机联动 3.8 防水面板 3.9 手柄切割速率≥5000次/分 3.10 切割方向：360°旋转，便捷锁扣，360°安装 3.11 切割模式：往复切割模式 3.12 手柄吸引通道：中央直排吸引通道 3.13 刀头规格：直径≤4mm，长度≥32cm ★3.14 刀头无创头端设计，卵圆形、长方形两款开口各一，往复切割工作 3.15 刀头定位器与切割窗口方向一致 ★3.16 刀头可高温高压消毒，可重复使用 4 冲洗吸引泵1台 ★4.1 可与妇科动力主机实现双机联动 4.2 可用于宫腔镜下吸引，腹腔镜下冲洗或吸引 ★4.3 冲洗吸引管路可高温高压消毒，可重复使用 4.4 带集总控制模块 5 彭宫泵1台 5.1宫腔电切及宫腔检查等手术均需要液体环境，使得宫腔内具有操作空间，并 且需要水循环过程，来保证良好的视野环境。 5.2预设宫腔压力，范围为15-150mmHg。流速范围30-500毫升/分钟。 5.3具有流速，气泡进入体腔等报警功能 5.4具有流失液体量自动测量及显示功能，超出预设值可声光报警自动测量和校准具有流速报警功能，膨宫效果更佳 5.5用途：妇科宫腔检查手术，宫腔电切手术及生殖中心宫腔镜手术 | 2 台 | 工业 | 进口 |
| 2 | 宫腔检查镜 | - ★1、宫腔镜 1根，30 °，直径 2.9mm，长 300mm，可高温高压消毒，镜身与目镜不可拆分，分辨率≥7.0LP/mm，投标文件中提供相关证明材料扫描件 - 2、宫腔镜操作内鞘1根，直径 4.3mm，带 5Fr.工作通道，头端带橄榄头状设计，可防止术中漏水。 - 3、宫腔镜操作外鞘 1根，可连续冲洗，直径 5mm。 - 4、活检抓钳，1把，双开，直径 5Fr.，长度 34cm。 - 5、剪刀，1把，尖头，单开，直径 5Fr.，长度 34cm。 - 6、勺状活检钳1把，单开，直径 5Fr.，长度 34cm。 - 7、纤维导光束，直径3.5mm. 1根 | 9 台 | 工业 | 进口 |
| 3 | 宫腔电切镜 | ★1、宫腔电切镜1根：12°，直径≤4mm，长≥30cm，分辨率≥7.0LP/mm，光学镜的分辨率≥12.0LP/mm（投标文件中提供相关证明材料扫描件）； 2、电切镜镜鞘1个：连续冲洗电切镜镜鞘，26Fr，由内鞘和外鞘组成，内鞘陶瓷斜面头端绝缘，安全性高，内鞘可360°旋转； 3、鞘芯1个：标准型； 4、工作手件1把：被动式、双极； 5、切割环6个：双极； 6、保护管一个； | 3 台 | 工业 | 进口 |
| 4 | 膨宫机 | 1.宫腔电切及宫腔检查等手术均需要液体环境，使得宫腔内具有操作空间，并2.且需要水循环过程，来保证良好的视野环境。 3.预设宫腔压力，范围为15-150mmHg。流速范围30-500毫升/分钟。 4.具有流速，气泡进入体腔等报警功能 5. 满足国际最高标准的压力和流量安全性 6.具有流失液体量自动测量及显示功能，超出预设值可声光报警自动测量和校准具有流速报警功能，膨宫效果更佳 7.用途：妇科宫腔检查手术，宫腔电切手术及生殖中心宫腔镜手术 | 2台 | 工业 | 进口 |
| 5 | 妇科工作站 | 一、主机要求： ★模块式分体设计，具备单极电切模块、双极电凝模式、大血管闭合模块、负极板模块。并可升级冲洗泵模块、氩气模块、水刀模块等。 （一）、具备高频电刀的功能：单极功能、双极电凝功能 1、单极功能：0—300瓦可调、1瓦步调 ①三种切割模式：自动切割、高能切割、无血切割 ②五种电凝模式：柔和电凝、强力电凝 、喷射电凝、快速电凝、经典电凝 2、双极电凝功能：0～120Ｗ 可调 ①三种电凝模式：双极强力电凝、双极柔和电凝、带自动停止的柔和电凝 ②有两种启动方式：脚踏启动和自动启动 （二）、3mm血管分离、电切、电凝功能 ① 电切输出功率：0~100W 可调 ② 器械可高温高压消毒，重复使用，可用于各种开放式或腔镜下手术 ★（三）、盐水下双极功能 ： ① 在盐水介质中实现切割和电凝，可减少水中毒的风险 ② 8档效果调节，功率自动调节，最大输出功率300W ③ 即插即用，器械自动识别 ★（四）、大血管闭合功能： ①对7mm以下血管进行自动有效闭合，高效的大面积组织电凝 ②4种效果可选，最大功率225W，腔镜下热传导小于2mm ③手术器械及刀头为永久性器械，多种类型器械可选，可用于各种开放式或腔镜下手术，可高温高压消毒，重复使用 ④即插即用，器械自动识别 ⑤工作电压200V；工作电流小于4A；使用电压220-240V；低频泄漏小于10UA 化 二、其他功能： 1. 具有开机自检功能能 2. 具有中性负极板回路监测功能 3. 有最小功率输出控制系统及功率峰值补偿系统 4. 有程序存储及程序遥控功能 5. 具备硬件和软件升级功能 6. 具有高频泄露及时间限制监测系统 7. 具有远程诊断功能：能自动存储错误代码，显示错误信息 三、配置详细要求： 1. 电外科工作站系统主机 1台 ① 一次性带回路监测功能负极板 20片 ② 负极板导线，4米 1条 ③ 双脚踏开关(带遥控） 1副 ④ 开放式大血管闭合器械，长210MM 1把 ⑤一次性血管闭合刀头，长350MM 1把 ⑥大血管闭合器械(腹腔镜用，带纹） 1把 ⑦增宽型腔镜3mm血管闭合器械 1把 ⑧配套用连线 1根 | 1 台 | 工业 | 进口 |

- 四、报价要求

- 本项目各包报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用。中标后采购人不再另行追加任何费用，投标人应自行考虑报价风险。