主要维修故障问题：1、预处理需要更换；2、RO膜需要更换；3、保安过滤器需要更换；4、精混柱需要更换

| 序号 | 项目 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多介质过滤器 | 1665 | 1套 |
| 2 | 活性炭过滤器 | 1665 | 1套 |
| 3 | 软化过滤器 | 1665 | 1套 |
| 4 | 保安过滤器 | 20英寸 | 1套 |
| 5 | RO膜 | 4040膜 | 3套 |
| 6 | 高纯化柱 | 6150 | 1套 |

产水水质要求：

三级纯水：

电导率：≤5μs/cm@25℃；符合中国GB6682-2008的Ⅲ级水标准，无机离子去除率≥98%；微生物去除率≥99%

超纯水：

出水口：电阻率：18.2 MΩ•cm＠25℃，总有机碳含量(TOC)：＜ 5ppb；

细菌：＜ 0.1 cfu/ml,热源含量＜0.001Eu/ml，

直径大于0.2μm的颗粒物数量: ＜1/ml；

回水口：电阻率：15 MΩ•cm＠25℃，总有机碳含量(TOC)：＜ 30ppb；

细菌：＜ 0.1 cfu/ml,热源含量＜0.001Eu/ml，

直径大于0.2μm的颗粒物数量: ＜1/ml；

免费质保期：维修完成并验收合格之日起一年。