主要维修故障问题：1、预处理需要更换；2、RO膜需要更换；3、保安过滤器需要更换；4、精混柱需要更换等，中标人必须按照以下规格、品名和数量及采购人要求维修及供货

| 序号 | 项目 | 型号 | 规格和品名 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多介质过滤器 | 1665 | 石英砂 0.5-1.2 | 5袋 |
| 2 | 活性炭过滤器 | 1665 | 水处理专用 碘值1100 | 4袋（含砾石） |
| 3 | 软化过滤器 | 1665 | 漂莱特(食品级）C100 | 190L |
| 4 | 保安过滤器 | 20英寸 | MFK（1MICRON) | 5支 |
| 5 | RO膜 | 4040膜 | 陶氏/海德能 | 3套 |
| 6 | 高纯化柱 | 6150 | 罗门哈斯6150 | 60L |

产水水质要求：

三级纯水：

电导率：≤5μs/cm@25℃；符合中国GB6682-2008的Ⅲ级水标准，无机离子去除率≥98%；微生物去除率≥99%

超纯水：

出水口：电阻率：18.2 MΩ•cm＠25℃，总有机碳含量(TOC)：＜ 5ppb；

细菌：＜ 0.1 cfu/ml,热源含量＜0.001Eu/ml，

直径大于0.2μm的颗粒物数量: ＜1/ml；

回水口：电阻率：15 MΩ•cm＠25℃，总有机碳含量(TOC)：＜ 30ppb；

细菌：＜ 0.1 cfu/ml,热源含量＜0.001Eu/ml，

直径大于0.2μm的颗粒物数量: ＜1/ml；

免费质保期：维修完成并验收合格之日起一年。